## 评审
0）红外程序流程给测试是无用的，因为不体现按键的操作；---可以给项柳看下有没有用
1）各种功能测试下是否要考虑性能，比如低电压下的准确性、模式切换导致的测温准确性 --->标准品默认是不测试的
2）所有红外的bug，多数是由于按键操作引起，所以按键所引起的模式变化及模式具体的内容是检查重点
①、少了进入额温，LCD的标志、蜂鸣、错误信息等是重点检查项
②、模式切换：除了LCD符号等显示内容变化外，程序调用的会不一样，他们如何检查（除了关联外，测试用例都涵盖了）；
③、记忆：有些产品是混存的，总共30组，有些产品不是混存的，各10组
国内无物温，目前是要求存储的
记忆删除：有些是进入时删除，有些是退出时删除
④、临界值的检查，37.8/记忆30组/
⑤、绑定测试：有些是利用IO口点亮检查的，测试科是如何执行的
⑥、系数调整模式：测试科是无法检查是否实际生效的（只能检查下次再次进入是否变化）
3）硬件测试什么内容？
4）常见错误用例；
5）红外产品功能细节、风格不是非常统一，比如蜂鸣；
①、初步考虑在提测时，要出一份细节说明供测试科参考
②、软件基于base程序修改，base程序的变化即测试用例的变化，需要告知测试科base库是谁？？？
③、红外出过语音没，外贸是中英切换的（其实不科学）
④、PRD：掌握一些书写技巧（某些项目不可以删除）
⑤、电池寿命：立项时必须明确
对测试科最有利的，即①、④
红外产品设计不统一点：
1.蜂鸣/语音播报不统一；
2.断电后开机恢复默认设置状态不一致；
3.开机全显时背光切换时间不一致；
4.蓝牙符号显示；--统一哪些界面需显示蓝牙符号；
5.低电量状态进设置状态不一致，有些可以，有些不行，需统一；
6.黑体模式背光显示：背光显示三色背光，有些只显示绿光；
7.国内蜂鸣的程序，无设置功能，上电状态：有些上电会显示一下OFF，有些直接关机，需统一；

## 耳温测试用例更新记录
耳温枪测试用例更新记录
版本 | 修改时间 | 修改人 | 修改内容 | 备注
V1.0 | 2022-01-28 | 项柳 | 1.耳温枪的通用基本功能用例，包含基础功能； 2.新增电源反接供电检测；
V1.1 | 2022-05-08 | 项柳 | 1.新增加热功能测试点用例； 2.测量位置检测，LED灯+软件报错提示； 3.锂电池供电和充电功能测试； 4.电池寿命测试用例；
V1.2 | 2022-09-22 | 项柳 | 1.新增脉搏辅助测量功能；
V1.3 | 2022-12-27 | 项柳 | 1.细化完善用例，考虑不全的新增补充；主要是不同模式下的状态确认； 2.蓝牙连接对设备功能的影响；
V1.4 | 2023-03-17 | 项柳 | 增加耳套补偿测试项： 1.黑体模式耳套补偿和识别测试；

## 耳温计功能测试项
加热款耳温计功能验证项目
序号 | 测试项目 | 功能说明
1 | 上电过程 | 1、上电显示过程 2、上电按键反应（所有按键） 3、上电后状态转移位置 4、上电是否达到预期的目的（硬件初始化、变量初始化、硬件状态检测等）
2 | 开机过程 | 1、按键反应：包括长按、短按 2、按键对应功能是否正常 3、开机液晶显示和背光状态，蜂鸣提示；
3 | 耳温测量功能 | 1、进入等待测量态； 2、耳套监测，物温模式耳套报错提示； 3、测量时间；等待时间； 4、测量显示，有无哭笑脸提示，背光指示，耳温测量模式显示； 5、测量完成结果显示、哭笑脸显示、背光状态、蜂鸣器状态，蓝牙连接指示，时间显示； 6、测量过程中，按键指示灯显示状态；颜色及显示时间； 7、测温范围、分辨率、准确度；报错提示； 8、传感头加热功能：加热时长及加热温度范围；加热给测温带来的影响；
4 | 脉搏辅助测量 | 1.60s计时器，辅助使用者测量脉搏（仅1215款有此功能）；脉搏：用户态短按设置键进入，可短按设置键退出，或者60s计时完成后5s退出（只针对1215；1115没有此功能）; 2.用户态可进入脉搏辅助测量； 3.进入辅助测量态界面显示，以及退出辅助测量界面显示； 4.戴上或取下耳套对脉搏功能的影响；
5 | 记忆存取功能 | 1、无记忆组操作；无记忆组查看记忆时的界面显示； 2、最大记忆组验证；每组记忆记录显示的时间、哭笑脸符号、背光颜色、测温模式是否正确； 3、耳温和物温记忆组查看方式，根据测量先后顺序显示，不分开查看； 4、掉电删除所有记忆与否，记忆不删除； 5、进入生产态，记忆清除；
6 | 黑体模式 | 1、进入黑体状态，开机状况下长按10秒关机后，持续按3秒进入，蜂鸣以及界面显示确认； 2、黑体模式：分辨率0.1℃/℉、有关联、显示范围同耳温模式、有客户程序编码和程序版本显示、6分钟自动关机，可识别耳套；--有显示耳套戴上的符号；--5S等待测量； 3、黑体模式时间显示、模式符号、蜂鸣状态、按键指示灯等确认； 4、黑体模式测量结果背光显示同人体模式，需要区分背光颜色；
7 | 生产模式 | 1、生产模式进入：关机时，开关键一直按着不放，按一下测量键抬起再按下进入； 2、生产模式显示物温模式的符号，测量时的温度值，温度单位，语音符号，蜂鸣状态等确认；---5S等待测量； 3、分辨率0.01℃/℉、无关联、显示范围同物温模式、默认℃单位、6分钟自动关机、无需发烧报警等辅助功能；
8 | 校准模式 | 1、进入温度校准模式：耳温模式下，短路P53口后再次短路P54进入； 2、校准模式，默认单位为℃，37.00℃和41.00℃水槽校准，校准OK，显示pass，进入生产态； 报错提示：err，err8，等，需要重新校准；
9 | 绑定检测模式 | 模式进入：耳温模式下，短路P54口； 用于绑定厂和生产线对产品基本性能进行检验的模式；确认绑定模式下显示和绑定文档要求的内容是否一致；
10 | 系数调整模式 | 进入系数调整模式：生产模式下，短路P54口进入； 发射率修正：0.96-1.0，默认1.0； 人体补偿系数：0-0.06，默认0.02； 耳套修正系数：0.04-0.085，默认0.055； 黑体表格选择：Table1-Table2；----对照标准，核对测量数据的准确性；
11 | 模式切换 | 1、耳温、物温模式；长按设置键三秒切换耳物温； 2、物温/耳温：1s测量，测量间隔5s； 3、耳温：32.0℃～43.0℃； 物温：0℃～100.0℃； 4、准确度：耳温 ±0.2℃(35.5℃～42.0℃)在15-35℃环境条件下，其他±0.3℃；物温 ±2℃或±4%，哪个大取哪个； 5、耳物温模式，均有耳套侦测功能；
12 | 设置功能 | 1、关机长按设置键进入设置模式；上电进入设置模式； 2、年、月、日、时、分时间设置，24/12小时模式设置；单位设置； 3、单位设置、℃/℉、℉/℃、单℃、单℉可选设置； 4、设置关机保存，自动和手动关机保存；断电上电恢复默认设置；
13 | 时间日期显示功能 | 1、时间日期可设置 2、时间日期运行 3、时间日期显示场合 4、时间日期显示模式 5、关机下时间日期可运行 6、设置关机保存、断电再上电恢复默认时间；
14 | 异常处理功能 | 1、低温提示，低于32度提示LO； 2、高温提示,高于43度提示HI； 3、未就绪按下测量键提示ER1;超出环境温度提示ER2；测量不稳定ER3；变化环境温度错误提示ER4;系统错误ER5;物温模式带耳套ER6; 4、传感器开路短路报ER2； 5、发烧报警≥37.8蜂鸣提醒，按键灯蓝灯0.36秒间隔闪烁；
15 | 低电压报警功能 | 1、开机、设置、记忆查看、测量结果显示状态低电压检测 2、低电压状态显示和蜂鸣情况； 3、低电压值是否在标准范围内；
16 | 关机功能 | 1、任何状态下开关键可关机（特殊情况除外） 2、测量状态自动关机，记忆状态自动关机，自动关机时间； 3、关机后可立刻停止所有运行任务并进入关机程序；确认关机后状态和显示；
17 | 关机态功能 | 1、所有模块关闭； 2、关机电流功耗情况； 3、蜂鸣器是否关闭；蓝牙是否断连；
18 | 蜂鸣功能 | 1、开机蜂鸣状态； 2、测量结束蜂鸣状态； 3、报错蜂鸣提示； 4、发烧报警蜂鸣； 5、进入记忆态蜂鸣； 6、蜂鸣开关设置的状态；
19 | 蜂鸣声音 | 1、Lo /Err错误：bi-bi-bi-bi-/ 2、发烧：Bi---bi-bi-bi- 3、正常：Bi-/ 4、长音420ms，短音140ms
20 | 背光功能 | 1、不同状态下背光功能：开机背光显示，测量过程背光、测量结果显示背光、查看记忆显示背光； 2、不同状态下的背光点亮时间； 3、不同背光下设备功耗； 4、背光显示是否均匀；临近低电量背光是否闪烁；
21 | 哭笑脸显示 | 1、温度分T≤37.7℃，笑脸常亮；T≥37.8℃，哭脸常亮； 2、分段指示的
22 | 按键灯 | 1、不同状态下的按键灯显示：测量开始、测量结束、报错时的按键灯显示； 2、按键灯的颜色和闪烁状态； 3、按键灯显示效果、是否窜光显示是否均匀；
23 | 耳套侦测和弹脱 | 1、耳套装上或者弹脱时的符号显示以及蜂鸣状态； 2、物温模式，戴上耳套报错，弹开后报警是否消除； 3、耳温模式耳套状态显示；
24 | 测量位置判断 | 1、测量位置判断：正确时显示和不正确时显示； 2、测量位置对于不对，测量结果比对； 3、耳温、物温模式是否都有位置判断；
25 | 锂电充电 | 1、充电显示，电量检测显示，低电量显示； 2、低电量报警，充满电是否提示； 3、电池格数对应的电压范围； 4、充电时间，充电次数、锂电池满电寿命；充放电寿命；
26 | 电池寿命 | 1、干电池寿命次数； 2、功耗确认；
27 | 测量范围 | 1、测量范围校对，最低和最高测量温度
28 | 耳套补偿及识别测试 | 25℃环温，在同一次开机下的黑体模式；按以下顺序测试； 1、不带耳套，且压下检测杆；先 37水槽℃→37.7℃；再41水槽℃→41.9℃； 2、不带耳套；先37水槽℃→37.0℃；再41水槽℃→41.0℃； 3、不带耳套，且压下检测杆；先37水槽℃→37.7℃；再41水槽℃→41.9℃； “→”代表理论值； 合格标准，理论值的±0.2℃
29 | 蓝牙功能 | 1、蓝牙连接模式； 2、在测量状态的蓝牙连接显示； 3、在查看记忆状态蓝牙连接显示；
30 | 供电正负极反接 | 1、电池反接供电； 2、适配器反接供电；

## 功能测试用例
耳温计功能验证测试用例
序号 | 用例编号 | 模块名称 | 子模块1名称 | 用例标题 | 用例级别 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 验证结果 | BUG编号 | 测试执行者
序号 | 唯一标识 | 模块名称 | 子模块名称 | 对测试项简短的描述 | 确定用例执行的级别 | 执行用例时需要的预置条件 | 执行该动作需要完成的操作 | 执行完该动作后程序的表现结果 | 实际输出的结果 | 该测试用例是否执行通过 | 填写bug库中对应此用例的BUG编号 | 按照该用例执行测试的人员
1 | GN-01 | 上电过程 | 电源低于低电压点时上电 | 无任何按键下上电 | 1 | 已知耳温计的低电压点 | 1、在无任何按键按下时，低电压上电，查看液晶的显示状态，蜂鸣器状态，以及背光状态 | 液晶显示低电压符号，无背光，无蜂鸣语音 | ok
2 | GN-02 |  |  | 测量键始终按下上电 | 1 | 已知耳温计的低电压点 | 1、在测量键始终按下时低电压上电，查看液晶的显示状态，蜂鸣器状态，以及背光状态 | 液晶显示OFF，无背光，无蜂鸣语音 | ok
3 | GN-03 |  |  | Age键始终按下上电 | 1 | 已知耳温计的低电压点 | 1、在Age始终按下时低电压上电，查看液晶的显示状态，蜂鸣器状态，以及背光状态 | 液晶显示低电压符号，无背光，无蜂鸣语音 | ok
4 | GN-04 |  |  | Set键始终按下上电 | 1 | 已知耳温计的低电压点 | 1、在Set键始终按下时低电压上电，查看液晶的显示状态，蜂鸣器状态，以及背光状态 | 液晶显示低电压符号，无背光，无蜂鸣语音 | ok
5 | GN-05 |  | 电源高于低电压点时上电 | 无任何按键下上电 | 1 | 已知耳温计的低电压点 | 1、在无任何按键按下时，正常电压上电，查看液晶的显示状态，蜂鸣器状态，以及背光状态 | 在无任何按键按下正常上电，无背光，无蜂鸣语音关机 | ok
6 | GN-06 |  |  | 测量键始终按下上电 | 1 | 已知耳温计的低电压点 | 1、在测量键始终按下时，正常电压上电，查看液晶的显示状态，蜂鸣器状态，以及背光状态 | 在测量键按下正常上电，无背光，无蜂鸣语音关机 | ok
7 | GN-07 |  |  | Age键始终按下上电 | 1 | 已知耳温计的低电压点 | 1、在Age键始终按下时，正常电压上电，查看液晶的显示状态，蜂鸣器状态，以及背光状态 | 在Age键按下正常上电，开机全显，进入待测量态 | 不全显
8 | GN-08 |  |  | Set键始终按下上电 | 1 | 已知耳温计的低电压点 | 1、在Set键始终按下时，正常电压上电，查看液晶的显示状态，蜂鸣器状态，以及背光状态 | 在Set键按下正常上电，无背光，无蜂鸣语音关机 | ok
9 | GN-09 | 供电正负极反接测试 | 电池正负极反装 | 电池正负极反接供电 | 1 | 反接供电 | 1.将电池的正负极反接，观察设备液晶状态，按开机键设备是否能正常开机；正接后，按开关键设备是否能正常开机工作； | 锂电正负反接上电，液晶无显示，按开机键不能开机，正接后，设备能正常开机 | ok
10 | GN-10 |  | 适配器接入正负极反接 | 适配器接入正负极反接供电 | 1 | 反接供电 | 1.将直流电源正负极反接接入适配器端口，观察设备液晶状态，按开机键设备是否能正常开机；正接后，按开关键设备是否能正常开机工作； | 适配器供电端口正负极反接上电，液晶无显示，按开机键不能开机，正接后，设备能正常开机 | /
11 | GN-11 | 开机过程 | 电源低于低电压点时开机 | 短按Age键开机 | 1 | 耳温计已低电压上电 | 1、在耳温计关机状态下且电源电压低于低电压点，短按Age键开机，查看液晶显示状态，蜂鸣状态，以及背光状态 | 液晶显示低电压符号，蜂鸣一声，1分钟后自动关机 | 无任何显示
12 | GN-12 |  |  | 长按Age键3秒开机 | 1 | 耳温计已低电压上电 | 1、在耳温计关机状态下且电源电压低于低电压点，长按Age键3秒开机，查看液晶显示状态，蜂鸣状态，以及背光状态 | 液晶显示低电压符号，蜂鸣一声，1分钟后自动关机 | 无任何显示
13 | GN-13 |  |  | 长按Age键一直不释放开机 | 1 | 耳温计已低电压上电 | 1、在耳温计关机状态下且电源电压低于低电压点，长按Age键一直不释放开机，查看液晶显示状态，蜂鸣状态，以及背光状态 | 液晶显示低电压符号，蜂鸣一声，1分钟后自动关机 | 无任何显示
14 | GN-14 |  |  | 短按测量键开机 | 1 | 耳温计已低电压上电 | 1、在耳温计关机状态下且电源电压低于低电压点，短按测量键开机，查看液晶显示状态，蜂鸣状态，以及背光状态 | 液晶显示低电压符号，蜂鸣一声，1分钟后自动关机 | ok
15 | GN-15 |  |  | 长按测量键3秒开机 | 1 | 耳温计已低电压上电 | 1、在耳温计关机状态下且电源电压低于低电压点，长按测量键3秒开机，查看液晶显示状态，蜂鸣状态，以及背光状态 | 液晶显示低电压符号，蜂鸣一声，1分钟后自动关机 | ok
16 | GN-16 |  |  | 长按测量键一直不释放开机 | 1 | 耳温计已低电压上电 | 1、在耳温计关机状态下且电源电压低于低电压点，长按测量键一直不释放开机，查看液晶显示状态，蜂鸣状态，以及背光状态 | 液晶显示低电压符号，蜂鸣一声，1分钟后自动关机 | ok
17 | GN-17 |  |  | 短按Set键开机 | 1 | 耳温计已低电压上电 | 1、在耳温计关机状态下低电压上电，短按Set键开机，查看液晶显示状态，蜂鸣状态，以及背光状态 | 液晶显示低电压符号，蜂鸣一声，1分钟后自动关机 | 无任何显示
18 | GN-18 |  |  | 长按Set键3秒开机 | 1 | 耳温计已低电压上电 | 1、在耳温计关机状态下低电压上电，长按Set键3秒开机，查看液晶显示状态，蜂鸣状态，以及背光状态 | 液晶显示低电压符号，蜂鸣一声，1分钟后自动关机 | 无任何显示
19 | GN-19 |  |  | 长按Set键一直不释放开机 | 1 | 耳温计已低电压上电 | 1、在耳温计关机状态下低电压上电，长按Set键一直不释放开机，查看液晶显示状态，蜂鸣状态，以及背光状态 | 液晶显示低电压符号，蜂鸣一声，1分钟后自动关机 | 无任何显示
20 | GN-20 |  | 电源高于低电压点时开机 | 短按Age键开机 | 1 | 耳温计正常上电 | 1、在耳温计关机状态下正常上电，短按Age键开机，查看液晶显示状态，蜂鸣状态，以及背光状态 | 短按Age键，设备不开机，无液晶、蜂鸣和背光指示 | ok
21 | GN-21 |  |  | 长按Age键3秒开机 | 1 | 耳温计正常上电 | 1、在耳温计关机状态下正常上电，长按Age键3秒开机，查看液晶显示状态，蜂鸣状态，以及背光状态 | 长按Age键3秒，设备不开机，无液晶、蜂鸣和背光指示 | ok
22 | GN-22 |  |  | 长按Age键一直不释放开机 | 1 | 耳温计正常上电 | 1、在耳温计关机状态下正常上电，长按Age键一直不释放开机，查看液晶显示状态，蜂鸣状态，以及背光状态 | 长按Age键一直不释放开机，设备不开机，无液晶、蜂鸣和背光指示 | ok
23 | GN-23 |  |  | 短按测量键开机 | 1 | 耳温计正常上电 | 1、在耳温计关机状态下正常上电，短按测量键开机，查看液晶显示状态，蜂鸣状态，以及背光状态 | 短按测量键开机，进入全显界面，背光绿、黄、红三色背光切换显示，蜂鸣器响一声短音 | ok
24 | GN-24 |  |  | 长按测量键3秒开机 | 1 | 耳温计正常上电 | 1、在耳温计关机状态下正常上电，长按测量键3秒开机，查看液晶显示状态，蜂鸣状态，以及背光状态 | 长按测量键3秒开机，进入全显界面，背光绿、黄、红三色背光切换显示，待按键松开，进入测量界面，蜂鸣器响一声短音 | ok
25 | GN-25 |  |  | 长按测量键一直不释放开机 | 1 | 耳温计正常上电 | 1、在耳温计关机状态下正常上电，长按测量键一直不释放开机，查看液晶显示状态，蜂鸣状态，以及背光状态 | 长按测量键一直不释放开机，一直在全显界面，背光绿、黄、红三色背光切换显示，待按键松开，进入测量界面，蜂鸣器响一声短音 | ok
26 | GN-26 |  |  | 短按Set键开机 | 1 | 耳温计正常上电 | 1、在耳温计关机状态下正常上电，短按Set键开机，查看液晶显示状态，蜂鸣状态，以及背光状态 | 短按Set键，设备不开机，无液晶、蜂鸣和背光指示 | ok
27 | GN-27 |  |  | 长按Set键3秒开机 | 1 | 耳温计正常上电 | 1、在耳温计关机状态下正常上电，长按Set键3秒开机，查看液晶显示状态，蜂鸣状态，以及背光状态 | 长按Set键3秒，设备进入温度单位设置界面，液晶显示温度单位、蜂鸣‘滴’一声，无背光 | ok
28 | GN-28 |  |  | 长按Set键一直不释放开机 | 1 | 耳温计正常上电 | 1、在耳温计关机状态下正常上电，长按Set键一直不释放开机，查看液晶显示状态，蜂鸣状态，以及背光状态 | 长按Set键一直不释放，设备进入温度单位设置界面，液晶显示温度单位、蜂鸣或语音‘滴’一声，无背光 | ok
29 | GN-29 | 温度测量 | 测量全显 | 测量键开机后，全显状态显示 | 1 | 耳温计正常上电 | 1、短按开机键开机，进入全显界面，查看全显界面显示是否清晰，数字显示是否缺划，各功能标识显示是否齐全，蜂鸣器状态，背光状态 | 开机进入全显界面，显示设备具有的功能符号，语音、数字全显等显示正常；蜂鸣一声；绿、黄、红三色背光显示切换，进入待测量状态 | ok
30 | GN-30 |  | 耳温测量时耳套检测 | 测量耳温时会检测耳套 | 1 | 耳温计正常上电 | 1、开机进入耳温测量态，查看界面是否有耳套检测标识，检测耳套的状态是否正确；套上耳套和弹出耳套的标识状态的变化是否明显； | 开机待测量态，如戴上耳套，会显示耳套OK，弹出耳套会提示戴上耳套的动态图； | ok
31 | GN-31 |  | 戴耳套进入耳温模式测量状态 | 开机进入耳温测量状态 | 1 | 上一次开机设置耳温测量模式 | 1、戴上耳套，短按开机键进入全显后，直接进入的耳温模式的待测量状态，待测量状态显示是否正确 | 待测量界面显示耳套和耳朵符号、语音符号、温度单位，‘--.-'待测量符 | ok
32 | GN-32 |  | 未戴耳套进入耳温模式测量状态 | 开机进入耳温测量状态 |  |  | 1、未戴耳套，短按开机键进入全显后，直接进入的耳温模式的待测量状态，待测量状态显示是否正确 | 界面显示时间、耳套符号闪烁、语音符号、温度单位，‘CAP’提示 | 无CAP,提示戴上耳套的动态图（耳套自动检测）
33 | GN-33 |  | 戴耳套进入耳温切换物温模式 | 戴耳套从耳温切换物温模式显示 |  |  | 1、戴好耳套，开机默认进入耳温模式，长按设置键3S是否会进入物温测量模式，查看物温模式显示及检测耳套状态显示，及语音提醒，按键灯提醒； | ‘ER6’报错提醒，按键灯黄色常亮1S，蜂鸣提示‘bi-bi-bi-bi-’ | ok
34 | GN-34 |  | 未戴耳套进入耳温切换物温模式 | 未戴耳套从耳温切换物温模式显示 |  |  | 1、未戴耳套，开机默认进入耳温模式，长按设置键3S是否会进入物温测量模式，查看物温模式显示及检测耳套状态显示，及语音提醒，按键灯提醒； | 蜂鸣2声，正常切换到物温模式，进入待测量状态 | ok
35 | GN-35 |  | 进入物温模式测量状态 | 耳温模式下长按设置键3S进入物温测量模式 |  |  | 1、开机默认进入耳温模式，长按设置键3S是否会进入物温测量模式，物温模式显示及检测耳套状态显示； | 显示物温测量模式标识、语音开关状态符、温度单位、‘--.-'待测量符。如戴着耳套切换物温，直接报ER6和耳套弹开提示,弹出耳套回复正常待测量态； | ok
36 | GN-36 |  | 耳温模式测量 | 耳温模式耳套检测 |  |  | 1.耳温测量模式下，耳套检测符号显示是否直观明显；戴耳套和不戴耳套测量结果差异确认； | 测量前，耳套未戴，耳套检测符号,提示戴耳套的动态显示；戴上耳套后，显示耳套稳定的符号，标识已戴好耳套； | ok
37 | GN-45 |  |  | 测温准确度确认 |  |  | 15-35℃环境条件下，测量黑体温度值，确认是否在物产允许的范围内； | 准确度：±0.2℃(35.5℃～42.0℃)在15-35℃环境条件下，其他±0.3℃； | ok
38 | GN-46 |  |  | 测温稳定性确认 |  |  | 将耳温计开机对着面源黑体测试，连续测量，查看每一次测量值是否在合理的范围内； | 确认是否有温漂 | /
39 | GN-50 |  |  | 耳温测量完成，结果显示界面 | 1 | 已进入耳温待测量状态 | 1、将耳温计戴好耳套放置到耳朵里，位置检测OK后，短按测量键，查看液晶显示读数、背光状态以及蜂鸣状态 | 短按测量键后，1秒显示测量温度值 0-3月：T≤37.4℃，蜂鸣一声，笑脸，绿色背光3s；T＞37.4℃，发烧报警蜂鸣，哭脸，红色背光3s。 3-36月：T≤37.6℃，蜂鸣一声，笑脸，绿色背光3s；37.6℃＜T≤38.5℃，蜂鸣一声，笑脸，黄色背光3s；38.5℃＜T，发烧报警蜂鸣，哭脸，红色背光3s。 36月以上：T≤37.7℃，蜂鸣一声，笑脸，绿色背光3s；37.7℃＜T≤39.4℃，蜂鸣一声，笑脸，黄色背光3s；39.4℃＜T，发烧报警蜂鸣，哭脸，红色背光3s。 | ok，参照1015年龄分段设计规格书
40 | GN-51 |  | 物温模式测量完成 | 物温测量完成，结果显示界面 | 1 | 已进入物温待测量状态 | 1、耳温计开机默认耳温模式，长按set键3S，切换物温模式，将耳温计对着测量物体上，短按测量键，查看液晶显示读数、背光状态以及语音状态 | 物温测量模式时，对准物体，按测量键，1秒显示物体的温度值，蜂鸣一声，背光显示绿色，物温范围：0-100℃ | ok
41 | GN-52 |  | 测量完成体温过高 | 测量完成温度高出正常值 | 1 | 已测量完成 | 1、当测量的耳温达到稳定值时，且该稳定值超出正常体温37.2℃，查看液晶显示、背光状态、蜂鸣器状态 | 当测量的温度高出37.2℃小于37.8℃，背光显示黄色，蜂鸣一声，显示笑脸；当测量的温度高出37.8℃，背光显示红色，发烧报警蜂鸣，显示哭脸； | 参照第39条
42 | GN-53 |  | 哭笑脸指示 | 测量完成后哭笑脸指示 | 1 | 测量完成显示测量结果 | 1、在测量完成显示结果界面，当测量结果在正常体温范围内，查看哭笑脸指示；当测量结果高于正常体温范围，查看哭笑脸指示 | T≤37.7℃,普通蜂鸣，绿光常亮3s、笑脸常亮;37.8℃≤T，发烧报警Bi---bi-bi-bi-，红光常亮3s，哭脸常亮 | 参照第39条
43 | GN-54 |  | 三色背光提示 | 测量完成后三色背光指示 | 1 | 测量完成显示测量结果 | 1、在测量完成显示结果界面，当测量结果在正常体温范围内，查看背光颜色指示；当测量结果高于正常体温范围，查看背光颜色指示 | T<37.2℃,普通蜂鸣Bi-，绿色背光常亮3s、笑脸常亮;37.2℃≤T≤37.7℃,普通蜂鸣Bi-，黄色背光常亮3s、笑脸常亮;37.8℃≤T,发烧报警Bi---bi-bi-bi-，红色背光常亮3s、哭脸常亮 | 参照第39条
44 | GN-56 |  | 温度值上传APP | 测量的温度值通过蓝牙传给手机APP | 1 | 带蓝牙功能的耳温枪 | 测量前，设备蓝牙和APP连接，按测量键1秒后显示测量结果，设备测量的结果是否能实时上传到手机APP上显示； | 测量结果能实时上传到APP，并显示 | /
45 | GN-57 |  | 温度值记忆存储 | 测量的温度值可存储查看 | 1 | 带存储功能 | 在测量完温度值后，按记忆键‘MEM',查看是否进入记忆模式，查看设备的历史测量温度值，且最近一次的测量值是否是第一个查看值，查看值和测量值是否一致； | 测量完温度值后，按记忆键可进入记忆模式，可查看最近的30组记忆值，第一组记忆值时最近一次的测量值，测量值的和记忆查看值显示一致 | ok
46 | GN-58 |  | 测量完按键操作 | 测量完再按测量键 | 1 | 开机测量完温度值后操作 | 1.设备在测量完温度值后再按测量键，是否再次进入测量模式，并测量出温度值；再次按下测量键液晶显示状态、语音播报、背光状态等； | 测量完成后再次按测量键，进入测量模式，液晶显示测量结果，背光显示，蜂鸣一声或者播报温度测量值； | 测量完马上按测量键，会报ER1
47 | GN-59 |  |  | 测量完按Age键 | 1 | 开机测量完温度值后操作 | 1.设备在测量完温度之后按Age键，查看屏幕，蜂鸣状态 | 切换年龄分段 | ok
48 | GN-60 |  |  | 测量完按设置键 | 1 | 开机测量完温度值后操作 | 1.设备在测量完温度之后按下设置键，液晶显示状态、语音播报，背光状态等； | 测量完后按下设置键，液晶显示语音符号，语音开，滴一声；液晶隐藏显示语音符号，语音关，无蜂鸣。 | ok
49 | GN-61 |  |  | 测量完不按任何键 | 1 | 开机测量完温度值后操作 | 1.设备在测量完温度后不按任何按键，查看液晶显示，语音播报以及背光状态； | 测量完不按任何按键操作，液晶一直显示测量温度值，背光灭，语音无，1min后自动关机，液晶无任何显示 | ok
50 | GN-62 |  | 测量完长按键操作 | 测量完长按测量键 | 1 | 开机测量完温度值后操作 | 1.设备在测量完温度后长按测量键，查看液晶显示，语音播报以及背光状态； | 测量完温度值后，长按测量键无变化，松开，液晶显示会再次显示二次测量值，蜂鸣一声 | 测量完马上长按测量键，会报ER1；按下超过6s会关机
51 | GN-63 |  |  | 测量完长按Age键 | 1 | 开机测量完温度值后操作 | 1.设备在测量完温度后长按Age键，查看液晶显示，语音播报及背光状态； | 长按Age键3S，进入记忆查看模式，液晶显示记忆组数,松开开关键显示记忆组1的记忆值； | ok
52 | GN-64 |  |  | 测量完长按设置键 | 1 | 开机测量完温度值后操作 | 1.设备在开机测量完温度后长按设置键，查看液晶显示，语音播报及背光状态； | 切换测量模式到物温模式，蜂鸣’bi-bi‘两声。 | ok
53 | GN-81 | 耳套侦测功能 | 耳温模式戴耳套 | 耳温模式戴耳套显示 |  |  | 开机耳温模式戴耳套界面显示及测量状态显示 | 显示耳套符号 | ok
54 | GN-82 |  | 耳温模式不戴耳套 | 耳温模式不戴耳套显示 |  |  | 开机耳温模式不戴耳套界面显示及测量状态显示 | 显示耳套动画 | ok
55 | GN-83 |  | 物温模式戴耳套 | 物温模式戴耳套显示 |  |  | 开机耳温模式戴耳套切换到物温模式，界面显示及测量状态显示 | ER6,并显示耳套动画 | ok
56 | GN-84 |  | 物温模式不戴耳套 | 物温模式不戴耳套显示 |  |  | 开机耳温模式不戴耳套切换到物温界面显示及测量状态显示 | 不显示耳套符号 | ok
57 | GN-85 |  | 耳物温切换状态时耳套检测 | 耳物温切换状态时耳套检测 |  |  | 开机耳温切换物温，检测耳套状态显示； | ER6,并显示耳套动画 | ok
58 | GN-86 |  | 黑体模式耳套检测 | 黑体模式耳套检测 |  |  | 进入黑体模式，是否会有耳套检测，戴上和取下耳套是否有显示； | 取下无耳套显示，戴上有耳套显示 | ok
59 | GN-87 |  | 生产模式耳套检测 | 生产模式耳套检测 |  |  | 进入生产模式，是否会有耳套检测，戴上和取下耳套是否有显示； | 取下无耳套显示，戴上有耳套显示 | ok
60 | GN-89 | 记忆状态 | 无记忆值进入记忆查看 | 无记忆值进入记忆查看状态显示 |  |  | 1.无记忆值时，从用户态按长按电源键进入记忆查看态，此时界面显示状态，蜂鸣状态； | 界面显示‘---’，MEM,无蜂鸣 | ok
61 | GN-90 |  | 删除记忆值 | 删除记忆值方式 |  |  | 1.设备中有记忆值时，开机进入生产态后，再次开机查看记忆，此时记忆是否删除； | 进入生产态后，记忆会被删除，再次查看无记忆值； | ok
62 | GN-91 |  | 进记忆查看后退出记忆查看 | 长按电源键关机 |  |  | 1.进入记忆界面后，长按电源键，查看此时状态 | 会先显示’OFF‘后关机，无显示 | ok
63 | GN-92 |  |  | 按测量键测量 |  |  | 1.进入记忆界面后，按测量键是否退出记忆界面，进入测量态 | 记忆界面按测量键，进入测量态，显示测量结果； | ok
64 | GN-93 | 记忆存储功能 | 最大记忆组验证 | 耳温、物温共最大30组记忆存储值 | 1 | 耳温、物温混合测量 | 1.设备测量耳温、物温共30组不同的记忆值，对比写入的记忆值和读出的记忆值；写入记忆值的顺序是否是堆栈写入的； | 对比30组写入值和记忆读取值是一一对应的，且读取顺序是按照后存先查看原则，测量模式正确； | ok
65 | GN-94 |  | 耳温最大记忆组验证 | 耳温30组记忆值存储 | 1 | 只测量写入耳温值 | 1.设备测量30组不同的耳温值，对比写入的记忆值的模式、读数是否和读出的记忆值一致，读取的顺序是否是按照先写后读的顺序； | 对比写入的30组耳温值和读取值是一一对应的，读取的顺序是按照后存先查的原则存储，耳温模式写入正确； | ok
66 | GN-95 |  | 物温最大记忆组验证 | 物温30组记忆值存储 | 1 | 只测量写入物温值 | 1.设备测量30组不同的物温值，对比写入的记忆值的模式、读数是否和读出的记忆值一致，读取的顺序是否是按照先写后读的顺序； | 对比写入的30组物温值和读取值是一一对应的，读取的顺序是按照后存先查的原则存储，物温模式写入正确； | ok
67 | GN-96 |  | 写入记忆值60组 | 写入记忆值60组 | 1 | 测量60组温度值 | 1.设备测量60组不同的温度值，对比写入的记忆值的模式、读数是否和读出的记忆值一致，读取的顺序是否是按照先写后读的顺序；是否只能查看最近的30组温度值； | 只能查看最近的30组测量的温度值，对比写入的记忆值模式、读数和读出的记忆值一致，读取的顺序也是按照先写后读的顺序显示。 | ok
68 | GN-97 |  | 写入记忆值61组 | 写入记忆值61组 | 1 | 测量61组温度值 | 1.设备测量61组不同的温度值，对比写入的记忆值的模式、读数是否和读出的记忆值一致，读取的顺序是否是按照先写后读的顺序；是否只能查看最近的30组温度值； | 测量61组温度值，也只能查看最近的30组温度值，对比写入值的模式、读数和读出的记忆值一致，读取的顺序也是按照先写后读的顺序显示 | ok
69 | GN-98 |  | 记忆值覆盖 | 历史最远值覆盖 | 1 | 写入温度值组数大于30组 | 写入30组温度值后，再写入第31组值后的状态 | 当写入第31组值时，第31组会写入第一组记忆值里，最远的那一次记忆值将被删除覆盖，不被查看。 | ok
70 | GN-99 |  | 记忆值删除 | 记忆是否能删除 | 1 | 写入温度值组数大于30组 | 写入的温度值超过30组，30组外的温度值是否被自动删除替换。 | 最近30组值之外的温度值被替代删除； | ok
71 | GN-100 | 黑体模式 | 进入黑体模式 | 进入黑体模式状态 | 1 | 有黑体模式 | 1.在开机状态，长按测量键6秒关机后，持续按键3秒，是否进入黑体模式，进入黑体模式是否能查看程序版本编码，液晶显示状态，蜂鸣语音状态，液晶显示及背光状态；无操作是否自动关机，按开关键是否关机； | 进入’CAL‘模式，显示程序版本和客户编码；蜂鸣响三声’bi-bi-bi';液晶显示同物温测量模式，进入黑体模式后可测量黑体温度；无操作6min自动关机；短按开关键也可关机 | ok
72 | GN-101 |  | 黑体模式分辨率 | 黑体模式分辨率0.1℃/℉ | 1 | 进入黑体模式 | 在进入黑体模式后，测量黑体设备的温度，显示黑体温度值分辨率是否是0.1℃/℉ | 黑体温度值分辨率是0.1℃/℉ | ok
73 | GN-102 |  | 黑体模式显示范围 | 黑体模式显示范围同耳温范围 | 1 | 进入黑体模式 | 在进入黑体模式后，测量黑体设备的温度，温度显示范围是否同耳温范围：32.0℃～43.0℃； | 可以显示的黑体温度范围是32.0℃～43.0℃；超过43℃显示HI,低于32.0℃显示LO | ok
74 |  |  | 黑体模式背光显示 | 黑体模式测量结果背光显示 | 1 | 进入黑体模式 | 黑体模式下测量，结果显示界面背光显示； | 正常体温值（小于37.2℃）背光显示绿色，≤37.2，绿色+笑脸； 3、37.3≤X≤37.7，黄色+ 笑脸； 4、37.8≤X；红色+哭脸； | 同39条，耳温模式
75 | GN-103 |  | 黑体模式关机 | 在黑体模式进入关机状态 | 1 | 进入黑体模式 | 在进入黑体模式后，按开关键是否关机；不做任何操作，多久会自动关机； | 短按开关键进入关机状态；黑体模式下不做任何操作，6分钟自动关机 | ok
76 | GN-104 | 生产模式 | 进入生产模式 | 关机进入生产模式 | 1 | 有生产模式 | 1.设备关机时，按按测量键松开，按一下测量键抬起再按下保持，查看是否进入生产模式；进入生产模式的液晶显示，语音状态等； | 设备关机时，按住开机键不放，按一下测量键抬起再按下保持，进入生产模式，液晶显示物温模式的标识符，待测量温度，测量距离，温度单位默认℃，语音滴一声，无时间日期显示。 | ok
77 | GN-105 |  | 生产模式分辨率 | 生产模式分辨率0.01℃/℉ | 1 | 进入生产模式 | 在进入生产模式后，测量物体的温度，显示物体温度值分辨率是否是0.01℃/℉ | 物体温度值分辨率是0.01℃/℉ | ok
78 | GN-106 |  | 生产模式的显示范围 | 生产模式显示范围同物温范围 | 1 | 进入生产模式 | 在进入生产模式后，测量物体设备的温度，温度显示范围是否同物温范围：0℃～100.0℃； | 测量物体的温度，显示范围为0℃～100.0℃，无发烧告警提示 | ok
79 | GN-107 |  | 生产模式关机 | 在生产模式进入关机状态 | 1 | 进入生产模式 | 在进入生产模式后，长按测量键是否关机；不做任何操作，多久会自动关机； | 长按测量键进入关机状态；生产模式下不做任何操作，6分钟自动关机 | ok
80 | GN-108 | 校准模式 | 进入校准模式 | 开机耳温模式进入校准模式 | 1 | 开机状态耳温模式 | 在设备开机状态，耳温模式下，短路P53口后再次短路P54是否进入温度校准模式，进入校准模式的液晶显示，语音状态； | 短路P53和P54进入温度校准模式，液晶显示‘Rb',然后切换显示当前的环境温度和距离，蜂鸣一声；按一下测量键，滴一声，进入37.0℃校准，再按一下测量键，进入41.0℃温度校准，分别校准后，显示PAS校准完成 | ok
81 | GN-109 |  | 温度校准 | 37.0℃温度校准 | 1 | 进入温度校准模式 | 在温度校准状态按一下测量键，是否显示37.0℃，校准时的液晶显示；校准完成显示 | 按一下测量键进入37.0℃校准，校准完成后显示PAS | ok
82 | GN-110 |  |  | 41.0℃温度校准 | 1 | 进入温度校准模式 | 在37.0℃校准完后再按一下测量键，是否显示41.0℃，校准时液晶显示；校准完成显示 | 37.0℃校准完成后，再按一下测量键进入41.0℃校准，校准完成后显示PAS | ok
83 | GN-111 |  | 退出校准模式 | 如何退出校准模式 | 1 | 温度校准完成 | 在温度校准状态，长按测量键是否关机；无任何操作，多久会自动关机？ | 长按测量键10秒关机，不做任何操作，不会自动关机 | ok
84 | GN-112 | 绑定检测模式 | 进入绑定检测模式 | 开机耳温模式进入绑定检测模式 | 1 | 开机状态耳温模式 | 在开机状态耳温模式下，短路P54口，是否进入绑定检测模式，绑定检测模式液晶显示和语音状态 | 短路P54进入绑定检测状态，背光显示，绿灯亮起，语音播报滴一声，蜂鸣’bi ',液晶显示参照绑定文件显示 | ok
85 | GN-113 |  | 绑定检测 | 进入绑定检测模式检测 | 1 | 进入绑定检测模式 | 在绑定检测模式，按测量键，一步一步的检测产品的基本性能，产品性能是否都正常显示。 | 对照绑定文件，在绑定检测模式可以检测产品的液晶显示功能，程序版本编码，传感器的编码等性能都正常 | ok
86 | GN-114
87 | GN-115 | 系数调整模式 | 进入系数调整模式 | 生产模式进入系数调整模式 | 1 | 在生产模式下 | 在生产模式下，短路P54口，是否进入系数调整模式；系数调整模式液晶显示状态； | 在生产模式下，短路P54口，进入系数调整模式，液晶显示100； | ok
88 | GN-116 |  | 系数调整 | 在系数调整模式下修改参数 | 1 | 在系数调整模式下 | 在系数调整模式下，按set键可以调整 发射率修正：0.96-1.0，默认1.0； 人体补偿系数：0-0.06，默认0.02； 耳套修正系数：0.04-0.085，默认0.055； 黑体表格选择：Table1-Table2 | 按set键切换发射率、人体补偿系数、耳套修正系数和黑体表格选择设置，默认发射率1.0，默认人体补偿系数0.045（无耳套）、默认人体补偿系数0.008（耳套）、耳套修正系数0.11（10）、0.108（15）、0.115（20）、0.118（25）、0.117（30）、0.117（35）、0.08（40）、黑体表格T1；如无特殊要求请不要调整，参照默认系数； | ok
89 | GN-118 | 模式切换 | 耳温模式 | 开机进入耳温模式 | 1 | 设置耳温测量模式 | 1.设置好耳温测量模式，按测量键开机，待液晶显示待测量状态时，对准人体耳朵测量，和标准体温计比对测量结果，测量结果是否在最大误差范围内。 | 测量结果在最大允许误差范围内 | /
90 | GN-119 |  | 物温模式 | 开机进入物温模式 | 1 | 设置物温测量模式 | 1.设置好物温测量模式，按测量键开机，待液晶显示待测量状态时，对准物体测量，和标准物温计比对测量结果，测量结果是否在最大误差范围内。 | 测量结果在最大允许误差范围内 | /
91 | GN-120 |  | 耳温测量范围 | 耳温测量范围32.0℃～43.0℃ | 1 | 设置耳温测量模式 | 1.在耳温测量模式下，可测量的最高的耳温温度是否能达到43.0℃，可测量的最低温度是否是32.0℃； | 耳温可测量范围在32.0℃～43.0℃之间 | ok
92 | GN-121 |  | 物温测量范围 | 物温测量范围0℃～100.0℃ | 1 | 设置物温测量模式 | 1.在物温测量模式下，可测量的最高的物温温度是否能达到100.0℃，可测量的最低温度是否是0℃； | 物温可测量范围在0℃～100.0℃之间 | ok
93 | GN-122 |  | 准确度测量 | 准确度：耳温 ±0.2℃(35.5℃～42.0℃)在15-35℃环境条件下，其他±0.3℃；物温 ±2℃或±4%，哪个大取哪个； | 1 |  | 耳温计校准完成后，环温16/34度复核测试37.00水槽和41.00水槽的温度值，计算测量误差； | 测量误差满足耳温 ±0.2℃(35.5℃～42.0℃)在15-35℃环境条件下，其他±0.3℃，达标；切换到物温模式，测量温度值，计算误差； | ok
94 | GN-123 | 设置功能 | 进入设置模式 | 关机长按设置键进入设置模式 | 1 | 设备处于关机状态 | 1.在关机状态下，长按设置键3秒，是否进入温度单位设置界面； | 关机状态下长按设置键3秒进入温度单位设置界面，默认显示当前设置的单位℃ | ok
95 | GN-124 |  | 温度单位设置 | 温度单位℃/℉设置 | 1 | 进入单位设置界面 | 1.在关机状态下，长按设置键3秒，进入温度单位设置界面； 2.确认默认显示的单位是否是当前设置单位； 3.单位设置选择是否可以切换℃/℉； 4.进入单位设置界面的液晶显示，语音和背光状态； | 关机状态长按设置键3秒进入温度设置单位设置界面，界面显示默认设置的单位，蜂鸣一声或语音‘滴’一声；再按一下记忆键可已在℃/℉切换； | ok
96 | GN-125 |  | 单位设置保存 | 关机后开机设置是否保存 | 1 | 已设置完单位 | 1.在单位设置界面设置完℃后，关机，再开机查看温度单位显示是否是℃； 2.在单位设置界面设置℉，关机，再开机查看温度单位显示是否是℉； 3.自动关机后单位设置是否保存； | 关机再开机可保存设置的单位℃/℉；自动关机后开机单位设置可保存； | ok
97 | GN-126 |  | 时间制设置 | 时间制12H/24H制设置 | 1 | 在时间制设置界面 | 1.在单位设置界面，再按一下设置键，是否能正常切换至时间制的设置界面； 2.时间制设置界面是否显示的是当前的设置时间制格式； 3.时间制格式设置是否能在12H/24H之间切换； 4.进入时间制设置界面液晶显示，背光和语音状态； | 在单位设置界面再按一次设置键，进入时间制设置界面；液晶显示当前设置的时间制，无背光，无语音；按记忆键可在12H/24H之间切换； | /
98 | GN-127 |  | 时间制设置保存 | 关机后开机设置是否保存 | 1 | 已设置完时间制 | 1.在时间制设置界面设置完12H制之后，关机再开机查看时间制是否保存； 2.在时间设置界面设置完24H制之后，关机再开机查看时间制是否保存； 3.自动关机后时间制设置是否保存； | 关机再开机可保存设置时间制12H/24H；自动关机后开机时间制设置也可保存； | /
99 | GN-128 |  | 时设置 | 小时的设置 | 1 | 在时间小时的设置界面 | 1.在时间制设置界面，再按一下设置键，是否能正常切换至小时的设置界面； 2.小时显示是否是当前的显示时间； 3.12H制的时候时间是否能在01-12之间循环切换设置；24H制的时候，是否能在0-23H之间设置； 4.进入小时设置界面的液晶显示，背光和语音状态； | 12小时制时，最大最小边界是否正确，例如最大数值12，上午最小数值0，下午最小数值1，或者是说上午最小是1-12，下午也是1-12；确认是哪种显示 | /
100 | GN-129 |  | 时设置保存 | 小时设置保存 | 1 | 小时设置完成 | 1.在时设置界面设置完小时后，如24小时制8:00，或者是12小时制的9:00AM,关机后再开机查看时间设置是否保存； 2.自动关机后小时设置值是否能正常保存； | 小时设置完成后手动关机，再开机，小时会保存设置的值；自动关机再开机也会保存设置值； | /
101 | GN-130 |  | 分设置 | 分钟的设置 | 1 | 进入到分钟设置界面 | 1.在小时设置界面，再按一下设置键，是否能正常切换至分钟的设置界面； 2.分钟显示是否是当前的显示时间； 3.分钟设置是否能在00-59之间循环切换设置； 4.进入分钟设置界面的液晶显示，背光和语音状态； | 在小时设置界面再按一下设置键，能正常切换至分钟的设置界面；分钟限时的是当前设置的分钟；分钟设置能在0-59之间循环设置；进入分钟设置态，小时常显，分钟闪烁，无背光，无语音。 | /
102 | GN-131 |  | 分设置保存 | 分钟设置保存 | 1 | 分钟设置完成 | 1.在分钟设置完成后，关机后再开机，查看分钟设置是否保存； 2.自动关机后分钟设置是否能正常保存； | 在分钟设置完成后，关机再开机，分钟设置保存；自动关机后分钟设置能正常保存； | /
103 | GN-132 |  | 年设置 | 年份设置 | 1 | 在年份的设置界面 | 1.在分钟设置界面，再按一下设置键，是否能正常切换至年份设置界面； 2.年份设置显示的是否是当前显示的年份； 3.年份设置是否是在2019-2099年之间切换设置； 4.进入年份设置界面的液晶显示，背光和语音状态； | 分钟设置界面再按一下设置键，可以正常切换至年份设置；年份设置进入显示的当前的显示年份；年份设置可以在2019-2099年切换设置；年份设置界面，液晶显示20常显，20后面2位闪烁显示； | /
104 | GN-133 |  | 年设置保存 | 年设置保存 | 1 | 年份设置完成 | 1.在年份设置完成后，关机后再开机，查看年份设置是否保存； 2.自动关机后年份设置是否能正常保存； | 在年设置完成后，关机再开机，年设置保存；自动关机后，年设置会自动保存； | /
105 | GN-134 |  | 月设置 | 月份设置 | 1 | 进入月设置界面 | 1.在年份设置界面，再按一下设置键，是否能正常切换至月份设置界面； 2.月份设置显示的是否是当前显示的月份； 3.月份设置是否是在01-12月之间切换设置； 4.进入月份设置界面的液晶显示，背光和语音状态； | 年份设置界面再按一下设置键进入月份设置；月份显示的是当前设置的月份；月份可以在01-12月之间切换设置；月份设置界面月份显示闪烁，后面的日期显示常显，无背光，无语音； | /
106 | GN-135 |  | 月设置保存 | 月设置保存 | 1 | 月份设置完成 | 1.在月份设置完成后，关机后再开机，查看月份设置是否保存； 2.自动关机后月份设置是否能正常保存； | 在月设置完成后，关机再开机，月设置保存；自动关机后，月设置会自动保存。 | /
107 | GN-136 |  | 日设置 | 日期设置 | 1 | 进入日期设置界面 | 1.在月设置界面，再按一下设置键，是否能正常切换至日期设置界面； 2.日期设置显示的是否是当前显示的日期； 3.日期设置大月是否是在01-31之间切换设置，小月是否是在01-30之间切换设置，2月闰月是否是01-29之间切换，平年2月是否是01-28之间切换； 4.进入日期设置界面的液晶显示，背光和语音状态； | 月设置界面再按一下设置键进入日设置；日期显示的是当前设置的日期；大月的时候日期是在01-31之前切换设置，小月的时候是在01-30之间切换设置，2月闰月的时候是在01-29之间切换，2月平月的时候是在01-28之间切换；日期设置界面，月份常显，日期闪烁显示，无背光，无语音。 | /
108 | GN-137 |  | 日设置保存 | 日期设置保存 | 1 | 日期设置完成 | 1.在日设置完成后，关机后再开机，查看日期设置是否保存； 2.自动关机后日期设置是否能正常保存； | 在日设置完成后关机再开机，日期设置保存；自动关机后，日期设置正常保存。 | /
109 | GN-138 | 蜂鸣设置 | 蜂鸣开关设置 | 设置蜂鸣开关 |  |  | 耳温计开机状态，短按设置键，设置蜂鸣开关； | 上电默认蜂鸣开，短按设置键，蜂鸣关，再按开，随时开关蜂鸣 | ok
110 | GN-139 |  | 蜂鸣开关设置保存 | 蜂鸣开关设置保存 |  |  | 耳温计开机状态，短按设置键，设置蜂鸣开关，设置完成后关机再开机是否保存设置；断电后上电是否保存设置； | 设置完关机后再开机保存设置；断电后再上电不保存设置，默认开蜂鸣； | ok
111 | GN-140 | 时间日期操作 | 时间日期显示 | 时间日期在各个模式下显示状态 | 1 | 设备正常上电开机 | 1.测量状态时，时间日期显示状态； 2.记忆态时，时间日期显示状态； | 测量态时，时间实时显示刷新，时间日期交替显示，时间冒号闪烁；记忆态时，时间日期显示记忆值的时间日期，不刷新显示，时间日期交替显示； | /
112 | GN-141 |  | 时间日期显示格式 | 时间日期显示格式 | 1 | 不同的时间制式设置完成 | 1.12小时制时，时间日期显示格式； 2.24小时制时，时间日期显示格式； | 12小时制时，小时最大显示12，并伴随'AM'和’PM‘显示；24小时制时，小时最大显示23，无’AM'和’PM‘显示。 | /
113 | GN-142 | 时间日期运行 | 上电时间运行 | 上电时间运行情况 | 1 | 设备正常上电 | 1.上电后立即开机查看时间日期显示； 2.上电后至少等待一分钟后开机查看时间日期显示； | 上电后立即开机查看时间日期显示"00:00",上电后等待一分钟开机查看时间日期显示“00：01” | /
114 | GN-143 |  |  | 上电长时间运行24小时后时间差 | 1 | 设备正常上电 | 1.上电后立即开机查看时间日期显示； 2.上电后至少等待24小时后开机查看时间日期显示； | 24小时后时间偏差不超过‘XX'S | /
115 | GN-144 |  |  | 上电长时间运行一个月后时间差 | 1 | 设备正常上电 | 1.上电后立即开机查看时间日期显示； 2.上电后至少等待24小时后开机查看时间日期显示； | 一个月后时间偏差不超过‘XX'S | /
116 | GN-145 |  | 时间日期设置时运行 | 时间日期设置时的运行情况 | 1 | 在时间日期设置态 | 正在设置时，是否刷新时间日期显示；设置完成时是否刷新时间日期显示；无设置时，时间日期是否刷新 | 无设置、设置时和设置完成时，时间均有刷新显示 | /
117 | GN-146 |  | 查看记忆时，时间运行 | 记忆态时，时间运行情况 | 1 | 在记忆查看态 | 在记忆查看态，时间日期运行情况 | 记忆值查看时，时间显示冒号不闪烁，时间日期交替闪烁显示，显示的是当时测量时的时间日期 | /
118 | GN-147 |  | 其他开机状态，时间运行 | 开机状态的时间运行 | 1 | 无特殊状态 | 设备开机状态所有时间日期显示的状态 | 除特殊无时间显示的状态，均要求冒号闪烁，时间实时刷新 | /
119 | GN-148 |  | 关机态时间运行 | 关机状态时间运行 | 1 | 设备关机 | 开机查看时间显示，关机后，至少1分钟后再开机查看时间，时间是否正常运行 | 关机后再次开机，时间显示增加1分钟 | /
120 | GN-149 | 异常处理功能 | LO状态 | 测量温度低于32℃状态 | 1 | 耳温模式 | 1.开机耳温模式测量体温时，当测量温度低于32℃时，是否出现LO状态； | 当测量温度低于32℃时，会出现LO状态，提醒体温过低 | ok
121 | GN-150 |  | HI状态 | 测量温度高于43℃状态 | 1 | 耳温模式 | 1.开机耳温模式测量体温时，当测量温度高于43℃时，是否出现HI状态提醒，此时的液晶显示状态，语音以及背光状态； | 当测量温度高于43℃时，会出现HI状态，提醒体温过高； | ok
122 | GN-151 |  | 发烧报警 | 测量体温高于37.8蜂鸣报警 | 1 | 耳温模式 | 1.测量体温温度值高于37.8℃时，蜂鸣状态，背光显示，哭笑脸显示； | 当测量温度值高于37.8℃时，普通蜂鸣，红色背光常亮3秒，哭脸显示 | 参照39条
123 | GN-152 |  | ERR1报错 | 未就绪按下测量键提示 | 1 | 设备正常上电开机 | 未就绪按下测量键提示，液晶是否会显示ERR1报错 | 未就绪按下测量键提示，液晶会显示ERR1报错 | ok
124 | GN-153 |  | ERR2报错 | 环温过低过高报错 | 1 | 环境温度高于或者低于正常工作温度 | 1.耳温枪测量时环境温度在10～40℃以外时，设备是否会报错提醒？ | 当环境温度过高或者过低时，设备会显示ERR2报错，恢复正常环境，报错恢复正常。 | ok
125 | GN-154 |  |  | 传感器短路报错 | 1 | 传感器短路 | 将耳温计传感器短路，开机查看显示状态 | 设备会显示ERR2报错，传感器恢复正常连接，开机正常显示 | ok
126 | GN-155 |  |  | 传感器开路报错 | 1 | 传感器开路 | 将耳温计传感器开路，开机查看显示状态 | 设备会显示ERR2报错，传感器恢复正常连接，开机正常显示 | ok
127 | GN-156 |  | ER3报错 | 测量不稳定报错 | 1 | 测量物体温度不稳定 | 1.耳温计开机，开始测量，当测量不稳定时，是否会有报错提示，待稳定OK后是否恢复正常测量态； | 测量不稳定时提示'ER3‘，蜂鸣bi-bi-bi-bi-，待稳定后，等待5S恢复测量； | ok
128 | GN-157 |  | ERR4报错 | 变化环境温度错误 | 1 | 环温变化较大 | 1.耳温计开机，开始测量，当外界环温变化较大时，是否会出现’ERR4‘报错提醒，待温度恢复正常后，是否能恢复测量； | 当测量时外界环温变化较大时提示err4，蜂鸣bi-bi-bi-bi-，待温度恢复正常后，等待5S恢复测量； | /
129 | GN-158 |  | ERR5报错 | 系统错误 | 1 | 芯片短路 | 1.耳温计开机，短路芯片使系统出错，是否会提示ERR5,待系统恢复后是否能恢复正常； | 当系统出错时，提示err5，蜂鸣bi-bi-bi-bi-，待恢复正常后，等待5S恢复测量；模拟系统错误可短路EF芯片 | ok
130 | GN-159 |  | ERR6报错 | 物温模式带耳套 | 1 | 物温模式戴耳套 | 1.耳温计开机，切换物温模式，带上耳套，是否会提示ERR6,耳套摘掉后是否能恢复正常； | 当物温模式带上耳套提示err6，蜂鸣bi-bi-bi-bi-，待摘掉耳套后恢复正常，立即恢复测量； | ok
131 | GN-160 | 低电压报警功能 | 开机低电压 | 低电压上电 | 1 | 低电压上电 | 1.设备低电压上电，查看液晶显示、语音状态、背光状态 | 液晶显示低电压符号，无背光无语音 | ok
132 | GN-161 |  |  | 低电压开机 | 1 | 低电压上电 | 1.设备低电压上电后再按测量键开机，查看液晶显示、语音状态、背光状态 | 液晶显示低电压，按测量键显示‘OFF'后关机 | ok
133 | GN-162 |  |  | 低电压状态调整稳压源电压 | 1 | 低电压上电 | 低电压上电后，按测量键开机，慢慢调高稳压源电压，查看液晶显示、语音状态、背光状态 | 液晶显示低电压，按测量键显示‘OFF'后关机 | ok
134 | GN-163 |  | 设置状态低电压 | 设置状态低电压检测 | 1 | 进入设置状态低电压 | 设置状态低电压，是否会出现低电压报错？ | 设置状态低电压会出现低电压报错 | 低电压开机检测一次，低电压状态无法进入这些状态
135 | GN-164 |  | 记忆查看状态低电压 | 记忆查看状态低电压检测 | 1 | 进入记忆状态低电压 | 记忆状态低电压，是否会出现低电压报错？ | 记忆状态低电压会出现低电压报错
136 | GN-165 |  | 显示结果状态低电压 | 显示结果状态低电压检测 | 1 | 显示结果状态低电压 | 结果显示状态低电压，是否会出现低电压报错 | 显示结果状态低电压会出现低电压报错
137 | GN-166 | 比低电压高0.1V供电 | 耳温模式 | 耳温模式测量状态显示 | 1 | 比低电压高0.1V给设备供电 | 按开机键进入耳温模式，按测量键测量，观察测量时晶显示、语音状态、背光状态 | 正常显示测量结果，蜂鸣响，观察背光是否会闪烁； | ok
138 | GN-167 |  | 物温模式 | 物温模式测量状态显示 | 1 |  | 按开机键切换到物温模式，按测量键测量，观察测量时液晶显示、语音状态、背光状态 | 正常显示测量结果，蜂鸣响，观察背光是否会闪烁；
139 | GN-168 |  | 生产模式 | 生产模式测量状态显示 | 1 |  | 按开机键按键操作进入到生产模式，按测量键测量，观察测量时液晶显示、语音状态、背光状态 | 正常显示测量结果，蜂鸣响，观察背光是否会闪烁；
140 | GN-169 |  | 黑体模式 | 黑体模式测量状态显示 | 1 |  | 按开机键按键操作进入到黑体模式，按测量键测量，观察测量时液晶显示、语音状态、背光状态 | 正常显示测量结果，蜂鸣响，观察背光是否会闪烁；
141 | GN-170 |  | 校准模式 | 校准模式状态显示 | 1 |  | 按开机键按键操作进入到校准模式，按测量键测量，观察测量时液晶显示、语音状态、背光状态 | 能正常显示温度值，无背光，正常校准完成
142 | GN-171 |  | 准确度测试 | 校准完成后复测 | 1 |  | 25度校准完后，进入生产态复测，确认复测温度是否准确，且16度和34度环温也需复测并记录数据 | 低电压供电复测校准均OK
143 | GN-173 | 关机功能 | 设备不同状态下手动关机 | 测量状态按测量键关机（每个模式都查吗？耳温、物温、校准、系数调整、生产、黑体、绑定） | 2 | 进入测量状态 | 1.测量状态下，短按开关键，是否会关机，关机后液晶显示状态，背光状态，蜂鸣状态 | 屏幕显示OFF后关机，关机后屏幕，背光，蜂鸣等全部关闭 | 长按测量键6s关机
144 | GN-174 |  |  | 耳温模式测量态长按测量键关机 | 1 | 开机进入耳温模式 | 开机进入耳温模式，短按关机键是否会关机，关机后液晶显示状态，背光状态，蜂鸣状态 | 屏幕显示OFF后关机，关机后屏幕，背光，蜂鸣等全部关闭 | 长按测量键6s关机
145 | GN-175 |  |  | 额温模式测量态长按测量键手动关机 | 1 | 开机进入物温模式 | 开机进入物温模式，短按关机键是否会关机，关机后液晶显示状态，背光状态，蜂鸣状态 | 屏幕显示OFF后关机，关机后屏幕，背光，蜂鸣等全部关闭 | 长按测量键6s关机
146 | GN-176 |  |  | 校准模式长按测量键关机 | 2 | 进入校准模式 | 开机进入校准模式，短按关机键是否会关机，关机后液晶显示状态，背光状态，蜂鸣状态 | 不会关机，状态无变化 | 长按测量键6s关机
147 | GN-177 |  |  | 生产模式长按测量键关机 | 2 | 进入生产模式 | 开机进入生产模式，短按关机键是否会关机，关机后液晶显示状态，背光状态，蜂鸣状态 | 屏幕显示OFF后关机，关机后屏幕，背光，蜂鸣等全部关闭 | 长按测量键6s关机
148 | GN-178 |  |  | 黑体模式长按测量键关机 | 2 | 进入黑体模式 | 开机进入黑体模式，短按关机键是否会关机，关机后液晶显示状态，背光状态，蜂鸣状态 | 屏幕显示OFF后关机，关机后屏幕，背光，蜂鸣等全部关闭 | 长按测量键6s关机
149 | GN-179 |  |  | 设置状态关机 | 2 | 进入测量状态 | 1.设置状态下，短按开关键，是否会关机，关机后液晶显示状态，背光状态，蜂鸣状态 | 屏幕显示OFF后关机，关机后屏幕，背光，蜂鸣等全部关闭 | /
150 | GN-180 |  |  | 查看记忆状态关机 | 2 | 进入设置状态 | 1.查看记忆状态下，长按开关键3S，是否会关机，关机后液晶显示状态，背光状态，蜂鸣状态 | 屏幕显示OFF后关机，关机后屏幕，背光，蜂鸣等全部关闭 | 长按测量键6s关机
151 | GN-181 |  |  | 报警状态关机 | 2 |  | 1.报警状态下，短按开关键，是否会关机，关机后液晶显示状态，背光状态，蜂鸣状态 | 屏幕显示OFF后关机，关机后屏幕，背光，蜂鸣等全部关闭 | /
152 | GN-182 |  |  | 上电低电量状态关机 | 2 |  | 1.上电低电量状态下，短按测量键，是否会关机，关机后液晶显示状态，背光状态，蜂鸣状态 | 屏幕显示OFF后关机，关机后屏幕，背光，蜂鸣等全部关闭 | ok
153 | GN-183 |  |  | 开机低电量状态关机 | 2 |  | 1.开机低电量状态下，短按测量键，是否会关机，关机后液晶显示状态，背光状态，蜂鸣状态 | 屏幕显示OFF后关机，关机后屏幕，背光，蜂鸣等全部关闭 | ok
154 | GN-184 |  | 设备不同状态下自动关机 | 测量状态自动关机 |  |  | 测量状态下不做任何操作，是否会自动关机 | 测量状态不做任何操作，1分钟后自动关机 | ok
155 | GN-185 |  |  | 耳温模式测量态自动关机时间 | 1 | 开机进入耳温模式 | 开机进入耳温模式，不做任何操作是否会自动关机，关机后液晶显示状态，背光状态，蜂鸣状态，自动关机时间 | 屏幕显示OFF后关机，关机后屏幕，背光，蜂鸣等全部关闭，1分钟自动关机 | ok
156 | GN-187 |  |  | 校准模式自动关机时间 | 2 | 进入校准模式 | 开机进入校准模式，不做任何操作是否会自动关机，关机后液晶显示状态，背光状态，蜂鸣状态，自动关机时间 | 不会关机，状态无变化 | ok
157 | GN-188 |  |  | 生产模式自动关机时间 | 2 | 进入生产模式 | 开机进入生产模式，不做任何操作是否会自动关机，关机后液晶显示状态，背光状态，蜂鸣状态，自动关机时间 | 屏幕显示OFF后关机，关机后屏幕，背光，蜂鸣等全部关闭，6分钟自动关机 | ok
158 | GN-189 |  |  | 黑体模式自动关机时间 | 2 | 进入黑体模式 | 开机进入黑体模式，不做任何操作是否会自动关机，关机后液晶显示状态，背光状态，蜂鸣状态，自动关机时间 | 屏幕显示OFF后关机，关机后屏幕，背光，蜂鸣等全部关闭，6分钟自动关机 | ok
159 | GN-190 |  |  | 设置状态自动关机 | 2 | 进入设置态 | 设置状态下不做任何操作，是否会自动关机，自动关机时间 | 设置状态不做任何操作，1分钟后自动关机 | ok
160 | GN-191 |  |  | 查看记忆状态关机 | 2 | 进入设置状态 | 查看记忆状态下不做任何操作，是否会自动关机，自动关机时间 | 查看记忆状态不做任何操作，1分钟后自动关机 | ok
161 | GN-192 |  |  | 报警状态关机 | 2 | 进入查看记忆状态 | 报警状态下不做任何操作，是否会自动关机，自动关机时间 | 报警状态不做任何操作，1分钟后自动关机 | ok
162 | GN-193 |  |  | 上电低电量状态关机 | 2 | 进入查看记忆状态 | 上电低电量状态下不做任何操作，是否会自动关机，自动关机时间 | 上电低电量状态下不做任何操作，1分钟后自动关机 | ok
163 | GN-194 |  |  | 开机低电量状态关机 | 2 | 进入关机态 | 开机低电量状态下不做任何操作，是否会自动关机，自动关机时间 | 开机低电量状态下不做任何操作，1分钟后自动关机 | ok
164 | GN-195 |  | 关机状态检查 | 关机状态检查 | 2 | 进入关机态 | 进入关机态后，所有任务是否停止，液晶是否还有显示，蜂鸣器背光等状态； | 进入关机态后，所有任务停止，液晶无显示无残影无背光，蜂鸣器关闭，语音关闭 | ok
165 | GN-196 |  | 关机重启后参数保存 | 手动和自动开关机重启，查看修改参数是否保存成功： | 1 | 进入音量开关设置界面 | 1.将音量开关设置改为非默认参数，关机重启后，查看修改的参数是否保存成功； | 与重启前一致，效果和图标均为修改后的状态 | ok
166 | GN-197 |  |  |  | 1 | 先绑定蓝牙 | 1.先设备绑定蓝牙，关机重启后，查看修改的参数是否保存成功； | 与重启前一致，效果和图标均为修改后的状态 | /
167 | GN-198 |  |  |  | 1 | 进入用户模式设置界面 | 1.将用户模式改为非默认参数，关机重启后，查看修改的参数是否保存成功； | 与重启前一致，效果和图标均为修改后的状态（部分产品是会恢复的） | 恢复耳温
168 | GN-199 |  |  |  | 1 | 有记忆值 | 1.将记忆储存设置改为非默认参数，关机重启后，查看修改的参数是否保存成功； | 与重启前一致，温度数据均保存成功无丢失（部分产品会不一样） | ok，无丢失
169 | GN-200 |  |  |  | 1 | 进入单位设置界面 | 1.将单位设置状态改为非默认参数，关机重启后，查看修改的参数是否保存成功； | 与重启前一致，效果和图标均为修改后的状态 | ok
170 | GN-201 |  |  |  | 1 | 进入时间设置界面 | 1.将时间设置状态改为非默认参数，关机重启后，查看修改的参数是否保存成功； | 与重启前一致，效果和图标均为修改后的状态 | /
171 | GN-202 |  |  |  | 1 | 进入时间制式设置界面 | 1.将时间制式设置改为非默认参数，关机重启后，查看修改的参数是否保存成功； | 与重启前一致，效果和图标均为修改后的状态 | /
172 | GN-203 |  |  |  | 1 | 进入月日设置界面 | 1.将月日设置状态改为非默认参数，关机重启后，查看修改的参数是否保存成功； | 与重启前一致，效果和图标均为修改后的状态 | /
173 | GN-204 |  |  |  | 1 | 进入年设置界面 | 1.将年设置状态改为非默认参数，关机重启后，查看修改的参数是否保存成功； | 与重启前一致，效果和图标均为修改后的状态 | /
174 | GN-205 |  |  | 插拔电池重启，查看修改参数是否保存成功： | 1 | 进入音量开关设置界面 | 1.将音量开关设置改为非默认参数，关机重启后，查看修改的参数是否保存成功； | 恢复默认设置 | ok
175 | GN-206 |  |  |  | 1 | 先绑定蓝牙 | 1.先设备绑定蓝牙，关机重启后，查看修改的参数是否保存成功； | 与重启前一致，效果和图标均为修改后的状态 | /
176 | GN-207 |  |  |  | 1 | 进入用户模式设置界面 | 1.将用户模式改为非默认参数，关机重启后，查看修改的参数是否保存成功； | 恢复默认设置 | ok
177 | GN-208 |  |  |  | 1 | 有记忆值 | 1.将记忆储存设置改为非默认参数，关机重启后，查看修改的参数是否保存成功； | 与重启前一致，温度数据均保存成功无丢失（部分产品会不一样） | ok，无丢失
178 | GN-209 |  |  |  | 1 | 进入单位设置界面 | 1.将单位设置状态改为非默认参数，关机重启后，查看修改的参数是否保存成功； | 恢复默认设置 | ok
179 | GN-210 |  |  |  | 1 | 进入时间设置界面 | 1.将时间设置状态改为非默认参数，关机重启后，查看修改的参数是否保存成功； | 恢复默认设置 | /
180 | GN-211 |  |  |  | 1 | 进入时间制式设置界面 | 1.将时间制式设置改为非默认参数，关机重启后，查看修改的参数是否保存成功； | 恢复默认设置 | /
181 | GN-212 |  |  |  | 1 | 进入月日设置界面 | 1.将月日设置状态改为非默认参数，关机重启后，查看修改的参数是否保存成功； | 恢复默认设置 | /
182 | GN-213 |  |  |  | 1 | 进入年设置界面 | 1.将年设置状态改为非默认参数，关机重启后，查看修改的参数是否保存成功； | 恢复默认设置 | /
183 | GN-215 | 显示 | 全显状态 | 全显状态 | 1 | 耳温计正常上电 | 1、短按测量键开机，进入全显界面，查看全显界面显示是否清晰，数字显示是否缺划，各功能标识显示是否齐全，蜂鸣器状态，背光状态 | 1.短按测量键进入全显界面，显示设备具有的功能符号，语音、数字全显等显示正常； 2.蜂鸣一声； 3.绿、黄、红三色背光显示切换。 | ok
184 | GN-217 |  | 时间日期 | 时间日期 |  |  | 1.设备处于开机后未进行测试前状态，查看时间日期显示是否正确 | 1.时间实时更新，时间日期显示正确，交替显示 2.时间冒号闪烁 | /
185 | GN-218 | [5 empty] | 1.设备处于测量完成结果显示状态，查看时间日期显示是否正确 | 1.时间实时更新，时间日期显示正确，交替显示 2.时间冒号闪烁 | /
186 | GN-219 | [5 empty] | 1.设备处于报错状态，查看时间日期显示是否正确 | 1.时间实时更新，时间日期显示正确，交替显示 2.时间冒号闪烁 | /
187 | GN-220 | [5 empty] | 1.设备处于记忆组查看状态，查看时间日期显示是否正确 | 1.显示对应的记忆组时间和日期，时间日期显示正确，交替显示 2.时间冒号不闪烁 | /
188 | GN-221 |  | 时间制式 | 12H制式 |  |  | 1.12小时制时，时间日期显示格式； | 1.12小时制时，小时显示0-12，并伴随'AM'和’PM‘显示； | /
189 | GN-222 |  |  | 24H制式 |  |  | 1.24小时制时，时间日期显示格式； | 2.24小时制时，小时最大显示23，最小显示0，无’AM'和’PM‘显示。 | /
190 | GN-223 |  | 不同温度单位在不同状态下的显示 | 温度单位为摄氏度时 |  | 单位设置摄氏度 | 设备处于摄氏度下，进入耳温模式查看温度单位显示是否正确 | 1.显示为摄氏度单位 | ok
191 | GN-224 |  |  |  |  | 单位设置摄氏度 | 设备处于摄氏度下，进入物温模式查看温度单位显示是否正确 | 1.显示为摄氏度单位 | ok
192 | GN-225 |  |  |  |  | 单位设置摄氏度 | 设备处于摄氏度下，进入黑体模式查看温度单位显示是否正确 | 1.显示为摄氏度单位 | ok
193 | GN-226 |  |  |  |  | 单位设置摄氏度 | 设备处于摄氏度下，进入生产模式查看温度单位显示是否正确 | 1.显示为摄氏度单位 | ok
194 | GN-227 |  |  |  |  | 单位设置摄氏度 | 设备处于摄氏度下，开机后未进行测试前状态，查看温度单位显示是否正确 | 1.显示为摄氏度单位 | ok
195 | GN-228 |  |  |  |  | 单位设置摄氏度 | 设备处于摄氏度下，测量完成结果显示状态，查看温度单位显示是否正确 | 1.显示为摄氏度单位 | ok
196 | GN-229 |  |  |  |  | 单位设置摄氏度 | 设备处于摄氏度下，温度较低或较高提示时，查看温度单位显示是否正确 | 1.显示为摄氏度单位 | ok
197 | GN-230 |  |  |  |  | 单位设置摄氏度 | 设备处于摄氏度下，进入记忆组查看状态，查看温度单位显示是否正确 | 1.显示为摄氏度单位 | ok
198 | GN-231 |  |  | 温度单位为华氏度时 |  | 单位设置华氏度 | 设备处于华氏度下，进入耳温模式查看温度单位显示是否正确 | 显示为华氏度单位 | ok
199 | GN-232 |  |  |  |  | 单位设置华氏度 | 设备处于华氏度下，进入物温模式查看温度单位显示是否正确 | 显示为华氏度单位 | ok
200 | GN-233 |  |  |  |  | 单位设置华氏度 | 设备处于华氏度下，进入黑体模式查看温度单位显示是否正确 | 显示为华氏度单位 | ok
201 | GN-234 |  |  |  |  | 单位设置华氏度 | 设备处于华氏度下，进入生产模式查看温度单位显示是否正确 | 显示为华氏度单位 | 摄氏度
202 | GN-235 |  |  |  |  | 单位设置华氏度 | 设备处于华氏度下，开机后未进行测试前状态，查看温度单位显示是否正确 | 显示为华氏度单位 | ok
203 | GN-236 |  |  |  |  | 单位设置华氏度 | 设备处于华氏度下，测量完成结果显示状态，查看温度单位显示是否正确 | 显示为华氏度单位 | ok
204 | GN-237 |  |  |  |  | 单位设置华氏度 | 设备处于华氏度下，温度较低或较高提示时，查看温度单位显示是否正确 | 显示为华氏度单位 | ok
205 | GN-238 |  |  |  |  | 单位设置华氏度 | 设备处于华氏度下，进入记忆组查看状态，查看温度单位显示是否正确 | 显示为华氏度单位 | ok
206 | GN-239 |  | 不同状态下模式标志显示 | 模式标志 |  | 耳温模式 | 设备处于以下状态下，查看模式标志显示是否正确：耳温模式下 | 1.显示为耳温模式 | ok
207 | GN-240 |  |  |  |  | 物温模式 | 设备处于以下状态下，查看模式标志显示是否正确：物温模式下 | 1.显示为物温模式 | ok
208 | GN-241 |  |  |  |  | 黑体模式 | 设备处于以下状态下，查看模式标志显示是否正确：黑体模式下 | 显示物温模式符号 | ok
209 | GN-242 |  |  |  |  | 校准模式 | 设备处于以下状态下，查看模式标志显示是否正确：生产模式下 | 显示物温模式符号 | ok
210 | GN-243 |  |  |  |  | 开机后未 | 设备处于以下状态下，查看模式标志显示是否正确：开机后未进行测试前状态 | 1.开机后，设备准备就绪会显示模式标志 | ok
211 | GN-244 |  |  |  |  | 测量完成 | 设备处于以下状态下，查看模式标志显示是否正确：测量完成结果显示状态 | 1.测试过程中耳温标志不显示，测量完成设备准备就绪后会显示模式标志 | ok
212 | GN-245 |  |  |  |  | 报错状态 | 设备处于以下状态下，查看模式标志显示是否正确：报错状态 | 1.报错状态不显示耳温标志，设备准备就绪后会显示模式标志 | ok
213 | GN-246 |  |  |  |  | 记忆组查 | 设备处于以下状态下，查看模式标志显示是否正确：记忆组查看状态 | 1.显示对应模式下的记忆组数据 | ok
214 | GN-247 |  | 不同状态下温度数据显示 | 温度数据显示 |  |  | 设备处于以下状态下，查看温度数据显示是否正确：开机后未进行测试前状态 | 1.未进行测试前，显示为“_ _._” | ok
215 | GN-248 | [5 empty] | 设备处于以下状态下，查看温度数据显示是否正确：测量完成结果显示状态 | 1.显示为测量的温度数据，xx.x | ok
216 | GN-249 | [5 empty] | 设备处于以下状态下，查看温度数据显示是否正确：报错状态 | 显示为对应的报错类型，5秒后恢复显示为“_ _._” | ok
217 | GN-250 | [5 empty] | 设备处于以下状态下，查看温度数据显示是否正确：记忆组查看状态 | 1.显示为对应的记忆组数据 | ok
218 | GN-251 |  | 不同状态下音量标志显示 | 音量标志 |  | 音量开 | 1.设备处于以下状态下，查看音量标志是否正确 2.以下状态下，修改音量为关闭状态，查看音量标志是否正确：开机后未进行测试前状态 | 1.音量图标为开显示正确 2.音量图标为关显示正确 | ok
219 | GN-252 | [5 empty] | 1.设备处于以下状态下，查看音量标志是否正确 3.以下状态下，修改音量为关闭状态，查看音量标志是否正确：测量完成结果显示状态 | 1.音量图标为开显示正确 2.音量图标为关显示正确 | ok
220 | GN-253 | [5 empty] | 1.设备处于以下状态下，查看音量标志是否正确 4.以下状态下，修改音量为关闭状态，查看音量标志是否正确：报错状态 | 1.音量图标为开显示正确 2.音量图标为关显示正确 | ok
221 | GN-254 | [5 empty] | 1.设备处于以下状态下，查看音量标志是否正确 5.以下状态下，修改音量为关闭状态，查看音量标志是否正确：记忆组查看状态 | 1.音量图标为开显示正确 2.音量图标为关显示正确 | ok
222 | GN-255 | [5 empty] | 1.修改音量图标为关闭状态，电源键重启设备，查看图标显示有无异常 | 1.音量图标正常显示 | ok
223 | GN-256 |  | 不同状态下的蓝牙图标显示 | 蓝牙图标 |  | 蓝牙未连接状态 | 1.设备处于以下状态下，查看蓝牙图标是否正确 2.以下状态下连接蓝牙，查看蓝牙图标显示是否正确：开机后未进行测试前状态 | 1.蓝牙图标闪烁显示 2.蓝牙图标变为常显 | /
224 | GN-257 | [5 empty] | 1.设备处于以下状态下，查看蓝牙图标是否正确 3.以下状态下连接蓝牙，查看蓝牙图标显示是否正确：测量完成结果显示状态 | 1.蓝牙图标闪烁显示 2.蓝牙图标变为常显 | /
225 | GN-258 | [5 empty] | 1.设备处于以下状态下，查看蓝牙图标是否正确 4.以下状态下连接蓝牙，查看蓝牙图标显示是否正确：报错状态 | 1.蓝牙图标闪烁显示 2.蓝牙图标变为常显 | /
226 | GN-259 | [5 empty] | 1.设备处于以下状态下，查看蓝牙图标是否正确 5.以下状态下连接蓝牙，查看蓝牙图标显示是否正确：记忆组查看状态 | 1.蓝牙图标闪烁显示 2.蓝牙图标变为常显 | /
227 | GN-260 |  | 不同状态哭笑脸图标显示 | 哭笑脸图标 |  | 耳温模式 | 1.耳温模式下，测量以下温度范围内的数据，查看显示的哭笑脸图标是否正确：34℃≤T≤37.7℃ | 测量结果界面显示为笑脸 | 参照39条
228 | GN-261 | [5 empty] | 1.耳温模式下，测量以下温度范围内的数据，查看显示的哭笑脸图标是否正确：43℃≥T≥37.8℃ | 测量结果界面显示为哭脸 | 参照39条
229 | GN-262 | [5 empty] | 1.设备以下状态下，查看哭笑脸图标显示是否正确：开机后未进行测试前状态 | 1.无哭笑脸图标 | ok
230 | GN-263 | [5 empty] | 2.设备以下状态下，查看哭笑脸图标显示是否正确：测量完成结果显示状态 | 1.显示正确的哭笑脸图标 | ok
231 | GN-264 | [5 empty] | 3.设备以下状态下，查看哭笑脸图标显示是否正确：报错状态 | 1.无哭笑脸图标 | ok
232 | GN-265 | [5 empty] | 4.设备以下状态下，查看哭笑脸图标显示是否正确：记忆组查看状态 | 1.显示正确的哭笑脸图标 | ok
233 | GN-266 | [5 empty] | 5.设备以下状态下，查看哭笑脸图标显示是否正确：物温模式 | 1.无哭笑脸图标，耳温模式才有哭笑脸图标 | ok
234 | GN-267 |  | 低电量图标显示 | 低电量图标 |  | 低电量状态下 | 1.开机查看有无低电量图标显示 | 1.低电量状态下，设备无法正常开机，只显示低电量图标 | ok
235 | GN-268 | 蜂鸣功能 | 开机时蜂鸣状态 | 开机全显时蜂鸣状态 | 1 | 进入开机状态 | 开机全显时，蜂鸣器是否鸣响，声音是否正常，蜂鸣时间是否正确 | 开机全显时，蜂鸣器响，声音正常，蜂鸣时间0.5秒 | ok
236 | GN-269 |  | 耳温模式测量蜂鸣提示 | 耳温模式测量蜂鸣提示状态 | 1 | 进入耳温测量模式 | 开机进入耳温测量模式，戴好耳套进行测量，注意蜂鸣提示音状态； | 测量结果低于37.8℃时，普通蜂鸣‘Bi-’；测量结果在37.8以上，会发烧蜂鸣‘Bi---bi-bi-bi-’，低于32度，或高于43度，蜂鸣‘bi-bi-bi-bi-’ | 发烧蜂鸣参照39条
237 | GN-270 |  | 物温模式测量蜂鸣提示 | 物温模式测量蜂鸣提示状态 | 1 | 切换物温模式测量时 | 开机切换到物温模式，准备就绪，开始测量，出结果注意蜂鸣提示音； | 出结果会提示普通蜂鸣bi-bi' | ok
238 | GN-271 |  | 黑体模式测量蜂鸣提示 | 黑体模式测量蜂鸣提示状态 | 1 | 切换黑体模式测量时 | 开机进入黑体模式，注意进入黑体状态的蜂鸣提示,以及测量结果时的蜂鸣提示； | 进入黑体，提示‘bi-bi-bi' 黑体模式测量，普通蜂鸣提示‘Bi-’ | ok
239 | GN-272 |  | 生产模式测量蜂鸣提示 | 生产模式测量蜂鸣提示状态 | 1 | 切换生产模式测量时 | 开机进入生产模式，注意进入生产模式的蜂鸣提示及生产模式测量结果时的蜂鸣提示； | 进入生产模式待测量态，提示‘bi-bi'；生产模式测量，提示普通蜂鸣； | ok
240 | GN-273 |  | 校准模式测量蜂鸣提示 | 校准模式测量蜂鸣提示状态 | 1 | 进入校准态 | 开机进入校准模式，注意进入校准模式的蜂鸣提示及校准模式测量结果时的蜂鸣提示； | 校准时蜂鸣一声’Bi-‘提示 | ok
241 | GN-274 |  | 测量完成蜂鸣状态 | 测量完成时蜂鸣状态 | 1 | 测量完成界面 | 测量完成时，蜂鸣器是否鸣响，声音是否正常，蜂鸣次数是否正确 | 测量结果显示时，蜂鸣器响1声bi-保存温度值 | ok
242 | GN-275 |  | 报错时蜂鸣状态 | 报错时的蜂鸣状态 | 1 | 报错时 | 测量报错时，蜂鸣器是否鸣响，声音是否正常，蜂鸣时间是否正确 | 测量报错时，蜂鸣bi-bi-bi-bi- | ok
243 | GN-276 |  | 低电压蜂鸣状态 | 低电压状态时蜂鸣状态 | 1 | 低电压 | 开机低电压时，蜂鸣器是否鸣响，声音是否正常，蜂鸣时间是否正确 | 开机低电压，蜂鸣不响 | ok
244 | GN-277 |  | 记忆态蜂鸣状态 | 记忆值查看蜂鸣状态 | 1 | 进入记忆态 | 1.测量界面按MEM键进入记忆态，此时的蜂鸣器状态 | 进入记忆态蜂鸣器不响 | ok
245 | GN-278 | 背光功能 | 开机全显背光 | 开机全显背光状态 | 1 | 开机全显时 | 1.耳温枪正常上电，按测量键开机，全显时背光是否点亮，点亮颜色 | 全显时背光点亮，背光颜色从绿、黄、红轮着亮一次 | ok
246 | GN-279 |  | 耳温显示测量结果时背光 | 耳温显示测量结果时背光状态 | 1 | 耳温模式显示测量结果时 | 1.开机，按测量键测试完成显示测量结果时，背光是否点亮，背光颜色状态显示； | 测量结果显示界面，背光点亮，背光颜色是根据测量温度的范围来确定显示，T≤37.7℃，背光绿色常亮3秒；T≥37.8℃，背光红光常亮3s；三色背光分别显示绿、黄、红 | 参照39条
247 | GN-280 |  | 显示记忆值时背光 | 显示记忆时背光状态 | 1 | 显示记忆值时 | 1.测量界面按MEM键进入记忆态，在显示记忆值时背光是否点亮，背光颜色是什么 | 查看记忆值时，背光点亮，背光颜色根据温度值范围来确定显示红、绿；高于37.8℃显示红色；低于37.8℃显示绿色 | 参照39条
248 | GN-281 |  | 物温模式测量背光显示 | 物温模式测量背光显示 | 1 | 切换物温模式测量时 | 开机切换进入物温模式，观察进入时的背光状态及物温测量时的背光显示状态； | 物温模式测量结果界面会显示绿色背光提示 | ok
249 | GN-282 |  | 黑体模式测量背光显示 | 黑体模式测量背光显示 | 1 | 切换黑体模式测量时 | 开机进入黑体模式，观察进入时的背光状态及物温测量时的背光显示状态； | 黑体模式测量结果界面会有绿色背光提示 | 同耳温
250 | GN-283 |  | 生产模式测量背光显示 | 生产模式测量背光显示 | 1 | 切换生产模式测量时 | 开机进入生产模式，观察进入时的背光状态及物温测量时的背光显示状态； | 生产模式测量结果界面无背光显示 | ok
251 | GN-284 |  | 校准模式测量背光显示 | 校准模式测量背光显示 | 1 | 进入校准态 | 开机进入校准模式，观察进入时的背光状态及物温测量时的背光显示状态； | 校准模式测量无背光显示 | ok
252 | GN-285 |  | 设置状态背光 | 设置状态背光状态 | 1 | 进入设置态 | 1.在功能设置界面，背光是否点亮 | 背光不点亮 | ok
253 | GN-286 |  | 报错时背光 | 报错时背光状态 | 1 | 进入报错状态 | 1.设备报错界面，背光是否点亮 | 报错时背光不点亮 | ok
254 | GN-287 |  | 低电压背光 | 低电压背光状态 | 1 | 进入低电压 | 1.设备低电压界面，背光是否点亮； | 低电压界面，背光不点亮 | ok
255 | GN-288 |  | 自动背光时间 | 显示结果时的自动背光时间 | 2 |  | 1.测量完显示测量结果时，确认背光点亮时间 | 显示结果时自动背光点亮时间3秒 | ok
256 | GN-289 |  | 自动背光时间 | 显示记忆时的自动背光时间 | 2 |  | 1.查看记忆值时，确认背光点亮时间 | 查看记忆值时自动背光时间3秒 | ok
257 | GN-290 | 耳温模式温度分段指示 | 测量温度低于37.2℃ | 测量温度低于37.2℃时分段指示 | 1 | 耳温枪设置耳温模式 | 1.在耳温模式下，测量结果低于37.2℃时分段背光指示颜色； | 低于37.2℃，分段背光指示绿色 | 参照39条
258 | GN-291 |  | 测量温度在37.3℃≤T≤37.7℃ | 测量温度在37.3℃≤T≤37.7℃分段指示 | 1 | 耳温枪设置耳温模式 | 1.在耳温模式下，测量结果在37.3℃≤T≤37.7℃时分段背光指示颜色； | 测量结果37.3℃≤T≤37.7℃，分段背光指示黄色 | 参照39条
259 | GN-292 |  | 测量温度在T≥37.8℃ | 测量温度在T≥37.8℃分段指示 | 1 | 耳温枪设置耳温模式 | 1.在耳温模式下，测量结果T≥37.8℃时分段背光指示颜色； | 测量结果T≥37.8℃，分段背光指示黄色 | 参照39条
260 | GN-293 | 物温模式温度分段指示 | 物温模式测量是否会有分段指示 | 物温测量范围内是否有分段指示 | 2 | 耳温枪设置物温模式 | 在物温模式下，测量结果低于37.8，或者高于37.8时是否有不同背光显示； | 无分段指示 | ok
261 | GN-294 | 生产模式温度分段指示 | 生产模式测量是否有分段指示 | 生产模式测量范围内是否有分段指示 | 2 | 进入生产模式 | 在生产模式下，测量结果低于37.8，或者高于37.8时是否有不同背光显示； | 无分段指示 | ok
262 | GN-295 | 黑体模式温度分段指示 | 黑体模式测量是否有分段指示 | 黑体模式测量范围内是否有分段指示 | 2 | 进入黑体模式 | 在黑体模式下，测量结果低于37.8，或者高于37.8时是否有不同背光显示； | 无分段指示 | 与耳温同步
263 | GN-296 | 校准模式温度分段指示 | 校准模式测量是否有分段指示 | 校准模式测量是否有分段指示 | 2 | 进入校准模式 | 在校准模式下，测量结果低于37.8，或者高于37.8时是否有不同背光显示； | 无分段指示 | ok
264 | GN-297 | 哭笑脸显示 | 测量温度低于37.2℃ | 测量温度低于37.2℃时哭笑脸指示 | 1 | 耳温枪设置耳温模式 | 1.在耳温模式下，测量结果低于37.2℃时哭笑脸显示； | 测量结果低于37.2℃时，普通蜂鸣，绿光常量3秒，笑脸常亮 | 参照39条
265 | GN-298 |  | 测量温度在37.3℃≤T≤37.7℃ | 测量温度在37.3℃≤T≤37.7℃时哭笑脸指示 | 1 | 耳温枪设置耳温模式 | 1.在耳温模式下，测量结果在37.3℃≤T≤37.7℃时哭笑脸； | 温度在37.3℃≤T≤37.7℃，普通蜂鸣，黄光常亮3秒，笑脸常亮 | 参照39条
266 | GN-299 |  | 测量温度在T≥37.8℃ | 测量温度在T≥37.8℃时哭笑脸指示 | 1 | 耳温枪设置耳温模式 | 1.在耳温模式下，测量结果T≥37.8℃时哭笑脸； | 温度在T≥37.8℃，普通蜂鸣，红光常亮3秒，哭脸常亮 | 参照39条
267 | GN-300 | 物温模式哭笑脸指示 | 物温模式测量是否会有哭笑脸指示 | 物温测量范围内是否有哭笑脸指示 | 2 | 耳温枪设置物温模式 | 在物温模式下，测量结果低于37.8，或者高于37.8时是否有哭笑脸指示； | 无哭笑脸指示； | ok
268 | GN-301 | 生产模式哭笑脸指示 | 生产模式测量是否有哭笑脸指示 | 生产模式测量范围内是否有哭笑脸指示 | 2 | 进入生产模式 | 在生产模式下，测量结果低于37.8，或者高于37.8时是否有哭笑脸指示； | 无哭笑脸指示； | ok
269 | GN-302 | 黑体模式哭笑脸指示 | 黑体模式测量是否有哭笑脸指示 | 黑体模式测量范围内是否有哭笑脸指示 | 2 | 进入黑体模式 | 在黑体模式下，测量结果低于37.8，或者高于37.8时是否有哭笑脸指示； | 无哭笑脸指示； | 与耳温同步
270 | GN-303 | 校准模式哭笑脸指示 | 校准模式测量是否有哭笑脸指示 | 校准模式测量是否有哭笑脸指示 | 2 | 进入校准模式 | 在校准模式下，测量结果低于37.8，或者高于37.8时是否有哭笑脸指示； | 无哭笑脸指示； | ok
271 | GN-304 | 按键灯 | 测量时按键灯指示 | 测量时按键灯指示 |  |  | 耳温计开机，按下测量键，测量时，此时按键灯指示情况 | 蓝灯 0.36 秒间隔闪烁 | ok
272 | GN-305 |  | 报错时按键灯指示 | 报错时按键灯指示 |  |  | 耳温计开机，按下测量键，报错时，此时按键灯指示情况 | 黄色常亮 1 秒 | ok
273 | GN-306 |  | 测量结束时按键灯指示 | 测量结束时按键灯指示 |  |  | 耳温计开机，按下测量键，测量结束时，此时按键灯指示情况 | 蓝色常亮 1 秒 | ok
274 | GN-319 | 蓝牙功能 | 蓝牙连接 | 蓝牙连接状态显示 | 1 | 带蓝牙功能的耳温枪 | 1.按测量键开机，查看蓝牙符号显示状态； 2.点击APP的设备连接，选择对应的设备，点击连接，连接成功后查看蓝牙符号状态； | 待连接状态，蓝牙符号闪烁；连接成功后，蓝牙符号常显 | /
275 | GN-320 |  | 蓝牙连接的时间同步 | 蓝牙连接的时间同步功能 | 1 | APP已绑定蓝牙设备 | 1.设备重新上电开机，时间显示00:00； 2.用手机APP成功绑定设备后，查看设备时间是否和手机时间同步； | 设备绑定成功后时间可以与手机时间同步更新 | /
276 | GN-321 |  | 测量结果上传 | 体温测量结果上传 | 1 | APP已绑定蓝牙设备 | 1.蓝牙已连接时，按设备测量键测量，测量完成后，显示的测量结果是否上传APP； 2.再次按测量键测量，新的测量数据是否会更新上传APP； | 测量完成显示的测量结果会上传APP并显示一致；再次按下测量键的2次测量结果也能正常上传APP,更新显示结果；测试数据上传流畅无时延？ | /
277 | GN-322 |  | 解绑后重新连接 | APP解绑后重新再连接 | 1 | APP已绑定蓝牙设备 | 1.APP已绑定设备后，数据可上传成功，点击设备解绑，查看蓝牙符号的显示状态； 2.重新点击设备连接，是否能重新绑定，并上传数据； | 解绑后蓝牙符号闪烁显示，重新绑定，蓝牙符号常显，并能成功上传数据 | /
278 | GN-323 |  | 设备关机再开机蓝牙连接 | 已连接设备关机再开机连接状态 | 1 | APP已绑定蓝牙设备 | 1.设备开机，APP成功连接绑定设备； 2.设备关机，查看APP上的连接状态； 3.设备重新开机查看蓝牙是否能正常连接； | 正常要求关机后再开机蓝牙能重新连接；实际情况是苹果手机可重连，安卓手机不能重连 | /
279 | GN-324 |  | 断开手机蓝牙再打开连接 | 断开手机蓝牙再打开是否自动重连 | 1 | 蓝牙APP已绑定设备 | 1.设备开机，APP成功连接绑定设备； 2.断开手机蓝牙再打开手机蓝牙； 3.手机APP是否能重新连接设备； | 断开手机蓝牙再重新打开手机蓝牙，需要能重连，但实际情况是安卓手机不能重新连接 | /
280 | GN-325 |  | 显示结果状态 | 显示结果状态蓝牙符号显示 | 1 | 耳温枪有蓝牙功能且APP已安装 | 在显示结果界面，蓝牙符号显示状态 | 在显示结果界面，蓝牙连接时，常显；蓝牙断开时，蓝牙符号闪烁 | /
281 | GN-326 |  | 查看记忆状态 | 查看记忆状态蓝牙符号显示 | 1 | 耳温枪有蓝牙功能且APP已安装 | 在查看记忆界面，蓝牙符号显示状态 | 在查看记忆界面，蓝牙连接时，常显；蓝牙断开时，蓝牙符号闪烁；（查看记忆界面无蓝牙符号显示，再测量也无蓝牙符号显示，已知问题） | /
282 | GN-327 |  | 蓝牙连接后设备工作情况 | 蓝牙绑定连接后设备工作情况 | 1 | 已绑定蓝牙 | 设备蓝牙绑定手机成功后，检查设备的工作状况，包括背光显示是否和未绑定前保持一致 | 设备绑定蓝牙后，功能正常； | /
283 | GN-329 | APP功能 | 设备绑定 | 体温计绑定APP | 1 | 已安装注册APP | 1.在首页界面点击设备连接，进入设备选择型号绑定界面； 2.选择需要绑定的设备型号，点击‘绑定设备’按钮，进入设备搜索界面； 3.设备开机，进入全显页面，蓝牙符号闪烁，在搜索设备列表里找到需要绑定的设备，选择绑定； | 可成功的绑定需要绑定的体温计；绑定失败，需重新绑定 | /
284 | GN-330 |  | 设备解绑定 | 设备解绑 | 1 | 已绑定设备 | 1.点击设备绑定按钮，进入已绑定的设备界面，点击‘解除绑定’按钮； | 可成功解除已经绑定的设备 | /
285 | GN-331 |  | 数据传输 | 体温测量值上传APP | 1 | 蓝牙APP已绑定设备 | 1.测量完成时，设备测得的数值是否能成功传给APP，查看APP接收的数值是否和测量显示的数据一致 | 设备可成功将测量值传给APP，并能正常显示 | /
286 | GN-332 |  | 高低温报警设置 | APP高低温报警设置 | 1 | 已安装APP | 在APP高低温设置界面可设置高低温报警值，显示的值达到报警界限是否会报警 | 可设置高低温报警值范围，超过报警值会报警提示 | /
287 | GN-333 |  | 历史数据曲线展示 | 历史测量数据曲线展示 | 1 | 有历史测量数据 | 在APP历史曲线界面，APP可以保存一天中的最后一次测量温度，待几天或一星期后形成一个变化的温度曲线 | 每天显示的温度值正确，且曲线变化正常 | /

## 结构测试用例
序号 | 用例编号 | 模块名称 | 子模块1名称 | 用例标题 | 用例级别 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 问题描述 | 验证结果 | BUG编号 | 测试执行者
序号 | 唯一标识 | 模块名称 | 子模块名称 | 对测试项简短的描述 | 用例执行级别 | 执行用例时需要的预置条件 | 执行该动作需要完成的操作 | 执行完该动作后程序的表现结果 | 实际输出的结果 | 执行该用例出现后系统显示的错误 | 该测试用例是否执行通过 | 填写bug库中对应此用例的BUG编号 | 按照该用例执行测试的人员
1 | JG_1 | 结构 | 整体外观 | 划痕 | 2 |  | 1.观察设备整体外观，前后面板、电池盖、探头等有无明显划痕，脏污等现象 | 1.整体外观无肉眼可见划痕，脏污
2 | JG_2 |  |  | 缝隙 | 2 |  | 1.观察设备整体外观，观察前后面板连接处，电池盖连接处，探头连接处，缝隙是否明显，有无起翘不平整的现象 | 1.各部件连接处缝隙较小，平整美观无起翘
3 | JG_3 |  |  | 段差 | 2 |  | 1.观察设备整体外观，观察前后面板连接处，电池盖连接处，探头连接处，段差是否明显 | 1.各部件连接处无明显段差
4 | JG_4 |  |  | 颜色 | 2 |  | 1.观察设备整体颜色是否统一，有无明显色差 | 1.机身整体，电池盖等颜色统一无明显色差
5 | JG_5 |  |  | 图标丝印 | 2 |  | 1.观察设备各处丝印是否清晰明确 | 1.电池槽内正负极丝印清晰明确
6 | JG_6 |  |  |  | 2 |  |  | 1.各按键上字母，图标清晰明确
7 | JG_7 |  |  | 标签 | 2 |  | 1.观察标签上字体是否清晰整齐 2.标签内容是否正确 | 1.字体清晰可辩 2.测量范围，型号等等所有信息均正确
8 | JG_8 |  |  | 松动 | 2 |  | 1.查看设备探头，电池盖，按键，屏幕等各部件有无轻微摇晃和松动 | 1.设备探头，电池盖，按键，屏幕等各部件均无松动和摇晃
9 | JG_9 |  | 显示屏 | 坏点 | 2 |  | 1.查看显示屏上有无黑点、白点、坏点等等问题 | 1.显示屏上无明显黑点、白点、坏点
10 | JG_10 |  |  |  | 2 |  |  | 1.显示屏上无明显黑点、白点、坏点
11 | JG_11 |  |  | 缺划 | 2 |  | 1.查看开机全显状态，有无缺划，内容显示是否清晰正确 | 1.内容显示完整，清晰，正确，无缺划
12 | JG_12 |  |  | 亮度 | 2 |  | 1.查看屏幕亮度，观察亮度是否适中，字体显示是否清晰 | 1.屏幕亮度适中，字体显示清晰可辩
13 | JG_13 |  |  |  | 2 |  |  | 1.屏幕亮度适中，字体显示清晰可辩
14 | JG_14 |  |  |  | 2 |  | 1.对比同一型号的所有产品，查看屏幕亮度是否一致 | 1.亮度一致，无各个设备较亮或较暗的问题
15 | JG_15 |  | 充电盒 | 位置 |  |  | 充电放置位置是否易接触 | 不同角度放置都会卡在充电位置，不易偏差
16 | JG_16 |  | 按键 | 灵敏度 | 2 |  | 1.按键操作，查看每次按键是否灵敏，每次按键是否都有响应 | 1.按键反应灵敏，每次按键均有响应
17 | JG_17 |  |  | 力度 | 2 |  | 1.感受按键按压力度，查看是否适中 | 1.按压力度适中，不会太松或太紧
18 | JG_18 |  | 电池 | 电池盖安装 | 2 |  | 1.安装拆卸电池盖，查看操作是否简单方便 | 1.电池盖安装拆卸简单方便，易于操作
19 | JG_19 |  |  | 电池安装 | 2 |  | 1.安装拆卸电池，查看操作是否简单方便 | 1.电池安装拆卸简单方便，易于操作
20 | JG_20 |  |  | 锂电池安装 |  |  | 1.安装拆卸电池，查看操作是否简单方便 | 1.电池安装拆卸简单方便，易于操作
21 | JG_21 |  | 透明片 | 起翘 | 2 |  | 1.用手按压透明片四周，检查透明片是否起翘 | 1.透明片贴合不会起翘
22 | JG_22 |  |  | 尺寸 | 2 |  | 1.查看透明片尺寸是否与上盖刚好贴合 | 1.尺寸合适无多余缝隙漏出，也不会突出

## 硬件测试用例
序号 | 用例编号 | 模块名称 | 子模块1名称 | 用例标题 | 用例级别 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 问题描述 | 验证结果 | BUG编号 | 测试执行者
序号 | 唯一标识 | 模块名称 | 子模块名称 | 对测试项简短的描述 | 用例执行级别 | 执行用例时需要的预置条件 | 执行该动作需要完成的操作 | 执行完该动作后程序的表现结果 | 实际输出的结果 | 执行该用例出现后系统显示的错误 | 该测试用例是否执行通过 | 填写bug库中对应此用例的BUG编号 | 按照该用例执行测试的人员
1 | YJ_1 | 硬件 | COB | 丝印 | 1 |  | 1.观察COB上器件丝印 | 1.丝印清晰，便于焊接
2 | YJ_2 |  |  | 焊盘 | 1 |  | 1.观察COB上焊盘 | 1.焊盘分布合理，便于焊接
3 | YJ_3 |  |  | 器件分布 | 1 |  | 1.观察COB上器件分布状态 | 1.COB器件分布合理，焊接线焊接后，对后续安装无影响
4 | YJ_4 |  | 功耗 | 关机功耗（自动关机和手动关机） | 1 |  | 1.测量设备自动关机时和手动关机时的功耗，查看是否满足标准 | 1.功耗不大于10uA | 1.8
|  |  |  | 不同模式下关机功耗 | 1 |  | 1.测量设备不同模式下关机时的功耗，查看是否满足标准 | 1.功耗不大于10uA | 1.8
5 | YJ_5 |  |  | 开机测量蜂鸣时的功耗 | 1 |  | 1.测量设备开机测量蜂鸣时的功耗，查看是否满足标准 | 1.功耗不大于12mA
6 | YJ_6 |  |  | 开机静态功耗 | 1 |  | 1.测量设备开机静态功耗，查看是否满足标准 | 1.功耗不大于5mA | 2.5（绿色：6.9；黄色：23：红色：12）
7 | YJ_7 |  | 供电反接 | 电池反接 | 1 |  | 1.将电池的正负极反接，观察设备液晶状态，按开机键设备是否能正常开机；正接后，按开关键设备是否能正常开机工作； | 1.电池正负反接上电，液晶无显示，按开机键不能开机，正接后，设备能正常开机
8 | YJ_8 |  | 锂电池充电 | 充电时间 | 1 |  | 锂电池从低电到充满电所需的时间
9 | YJ_9 |  |  | 充电电流 | 1 |  | 锂电池充电过程中检测充电电流值
10 | YJ_10 |  | 低电压 | 低电压检测 | 1 | 低电电池供电 | 1.给设备安装低电量电池，查看屏幕是否有低电量图标 2.等待1分钟，查看是否会自动关机（这两条放到开关机里面） 3.按关机键手动关机，查看是否能手动关机 | 1.低电量状态下上电，屏幕显示低电量图标 2.不会自动关机 3.能手动关机，屏幕显示off
11 | YJ_11 |  |  |  | 1 | 低电电池供电 | 1.设备低电压状态，按测量键开机，是否会出现低电压报错？低电压报错液晶显示、语音状态、背光状态 | 1.按测量键开机，液晶显示低电压符号，无背光无语音，再按测量键关机
12 | YJ_12 |  |  |  | 1 | 低电电池供电 | 设置状态低电压，是否会出现低电压报错？ | 1.设置状态低电压会出现低电压报错
13 | YJ_13 |  |  | 低电量范围 | 1 | 稳压源供电 | 1.稳压源调节电量从3V慢慢往下调，查看电量多少V的时候，设备开机显示低电量 | 1.2节电池2.5~6V左右
14 | YJ_14 |  |  |  | 1 | 稳压源供电 | 1.调节稳压源电量，在低电量和正常电量间来回调节，查看效果 | 1.调至低于低电量值开机，设备提示低电量，调至高于低电量值开机，设备正常启动
15 | YJ_15 |  |  | 临近低电量 | 1 | 稳压源供电 | 1.调节稳压源值为低电量值+0.1V，查看设备以下状态下有无异常 | 1.设备正常开关机，背光，蜂鸣等均无异常
16 | YJ_16 |  |  |  | 1 | 稳压源供电 |  | 1.温度测量准确，无异常
17 | YJ_17 |  |  |  | 1 | 稳压源供电 |  | 1.蜂鸣播报音量正常，无杂音
18 | YJ_18 |  |  |  | 1 | 稳压源供电 |  | 1.亮度不会变暗，蜂鸣播报时背光无忽明忽暗的现象
19 | YJ_19 |  | 超低压 | 超低电压电池供电 | 1 | 超低电池供电 | 超低电池电压供电，设备是否还能开机上电工作？ | 无法开机工作
20 | YJ_20 |  | 过放电池 | 过放电电池供电 | 1 | 过放电池供电 | 用过放电池给设备供电，查看设备状态； | 无法开机工作
21 | YJ_21 |  | 充电指示 | 锂电池未插入时时，插入充电线 | 1 | 锂电池未插入 | 锂电池未插入时时，插入充电线，查看设备显示状态 | 显示动态充电

## 寿命测试
序号 | 用例编号 | 模块名称 | 子模块1名称 | 用例标题 | 用例级别 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 问题描述 | 验证结果 | BUG编号 | 测试执行者
序号 | 唯一标识 | 模块名称 | 子模块名称 | 对测试项简短的描述 | 用例执行级别 | 执行用例时需要的预置条件 | 执行该动作需要完成的操作 | 执行完该动作后程序的表现结果 | 实际输出的结果 | 执行该用例出现后系统显示的错误 | 该测试用例是否执行通过 | 填写bug库中对应此用例的BUG编号 | 按照该用例执行测试的人员
1 | SM_1 | 寿命测试 | 按键寿命 | 测量键 | 1 |  | 1.对测量按键进行20000次按下，抬起操作 | 1.多次按下设备无影响，按键依旧灵敏，无卡顿，无不弹起现象，且丝印无损
2 | SM_2 |  |  | 设置键 | 1 |  | 1.对设置键进行20000次按下，抬起操作 | 1.多次按下设备无影响，按键依旧灵敏，无卡顿，无不弹起现象，且丝印无损
3 | SM_3 |  |  | 记忆键 | 1 |  | 1.对记忆键进行20000次按下，抬起操作 | 1.多次按下设备无影响，按键依旧灵敏，无卡顿，无不弹起现象，且丝印无损
4 | SM_4 |  | 电池寿命 | 干电设备续航 | 1 | 室温25度下，开机测量再自动关机 | 1.设备安装全新电池，重复开机-自动测量-自动关机，到达低电量时查看续航次数是否满足标准 | 840次量测？
5 | SM_5 |  |  |  | 1 | 低温16度以下，开机测量再自动关机 | 1.设备安装全新电池，重复开机-自动测量-自动关机，到达低电量时查看续航次数是否满足标准 | 840次量测?
6 | SM_6 |  |  |  | 1 | 高温34度以上，开机测量再自动关机 | 1.设备安装全新电池，重复开机-自动测量-自动关机，到达低电量时查看续航次数是否满足标准 | 840次量测？
7 | SM_7 |  |  | 锂电设备续航 | 1 | 室温25度下，开机测量再自动关机 | 1.设备安装全新电池，重复开机-自动测量-自动关机，到达低电量时查看续航次数是否满足标准 | 1天150次测量，7天一充，1050次
8 | SM_8 |  |  |  | 1 | 低温16度以下，开机测量再自动关机 | 1.设备安装全新电池，重复开机-自动测量-自动关机，到达低电量时查看续航次数是否满足标准 | 1天150次测量，7天一充，1050次
9 | SM_9 |  |  |  | 1 | 高温34度以上，开机测量再自动关机 | 1.设备安装全新电池，重复开机-自动测量-自动关机，到达低电量时查看续航次数是否满足标准 | 1天150次测量，7天一充，1050次
10 | SM_10 |  |  | 低电量提示 | 1 | 已经低电 | 1.设备到达低电量时，重复开机-关机，查看提示低电量次数 | 1.满足100次
11 | SM_11 |  | 产品寿命 | 产品加热寿命次数 | 1
12 | SM_12 |  |  | 产品连续测量寿命次数 | 1
13 | SM_13 |  |  | 产品充电放电次数 | 1
加热的测试条件是以什么为标准的，温度越低加热时间越长→注意找些例子作为培训内容

## 用户体验测试用例
序号 | 用例编号 | 模块名称 | 子模块1名称 | 用例标题 | 用例级别 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 问题描述 | 验证结果 | BUG编号 | 测试执行者
序号 | 唯一标识 | 模块名称 | 子模块名称 | 对测试项简短的描述 | 用例执行级别 | 执行用例时需要的预置条件 | 执行该动作需要完成的操作 | 执行完该动作后程序的表现结果 | 实际输出的结果 | 执行该用例出现后系统显示的错误 | 该测试用例是否执行通过 | 填写bug库中对应此用例的BUG编号 | 按照该用例执行测试的人员
1 | TY_1 | 用户体验 | 说明书 | 说明书 | 2 |  | 1.说明书内容描述是否清晰易懂 | 1.说明书内容描述清晰易懂
2 | TY_2 |  |  |  | 2 |  | 1.按照说明书说明操作使用是否顺利 | 1.按照说明书能正确顺利进行各项功能操作
3 | TY_3 |  | 安装 | 安装 | 2 |  | 1.设备等配件取出是否方便，电池盖拆卸电池安装是否简单快捷 | 1.拆开包装设备及配件取出方便，电池、电池盖安装拆卸方便快捷
4 | TY_4 |  | 易用性 | 外观 | 2 |  | 1.外形是否美观新颖，整体配色是否合理不突兀 | 1.外形美观新颖，整体配色合理不突兀
5 | TY_5 |  |  | 丝印图标 | 2 |  | 1.查看各个界面显示结果，界面图标是否清晰易懂 | 1.各按键丝印清晰明了，显示屏图标清晰明了
6 | TY_6 |  |  | 界面显示 | 2 |  | 1.界面字体显示是否清晰 | 1.字体显示清晰
7 | TY_7 |  |  | 背光 | 2 |  | 1.背光亮度是否适中 | 1.背光亮度适中且均匀
8 | TY_8 |  |  | 声音 | 2 |  | 1.蜂鸣或者语音音量是否适中 | 1蜂鸣或者语音音量适中
9 | TY_9 |  |  | 按键 | 2 |  | 1.按键按压力度是否适中 | 1.按键按压力度适中，不会过松或者过紧
10 | TY_10 |  |  |  | 2 |  | 1.按键操作，响应是否快速灵敏 | 1.按键响应快速灵敏，无卡顿延时等现象
11 | TY_11 |  |  |  | 2 |  | 1.按键位置是否合理，是否符合人体工学 | 1.按键位置合理易操作，符合人体工学
12 | TY_12 |  |  | 功能操作 | 2 |  | 1.切换模式，音量开关等功能操作按键是否简便 | 1.各项功能操作步骤简单
13 | TY_13 |  |  | 测量 | 2 |  | 1.测量接触部位有无明显不适 | 1.测量接触部位有无不适
14 | TY_14 |  |  |  | 2 |  | 1.自己测量或者他人测量手握位置，姿势是否方便舒适且顺手 | 1.自己测量或者他人测量手握位置，姿势均方便舒适且顺手
15 | TY_15 |  | 储存 | 储存 | 2 |  | 1.关注设备储存是否方便，温度探头是否容易积灰且不易清理 | 1.储存方便，温度探头不易积灰，易清理

## 性能测试用例
耳温计性能测试项及测试标准
序号 | 性能测试项 | 测试标准 | 测试仪器 | 测试步骤 | 测试结果
1 | 温度显示范围和分辨率 | 1、温度显示范围应为34.0℃~43.0℃ (93.2℉~109.4℉)，低于34.0℃（93.2℉），显示Lo，高于43.0℃（109.4℉），显示Hi； 2、显示分辨率为0.1℃（0.1℉）。 | 水浴式黑体辐射源、数字温度计、温湿度计 | 1.将环境温度设置为23±2℃，50±20%RH，并记录数据； 2.将所有额温计从各自的包装中取出，并放置在1所描述的环境下静置半小时； 3.按黑体辐射源的操作说明，将其温度设定为：33.60℃，用数字温度计测量并调整温度，待其温度稳定不变半小时； 4.将额温计开机进入测量模式，对准黑体辐射源进行1次测量，并记录数据； 5.重复4步骤，完成剩余额温计的测试； 6.将额温计切换到℉，重复4、5步骤，完成测试； 7.重复3-6步骤完成以下黑体点：33.60℃、33.70℃、33.80℃、33.90℃、34.00℃、34.10℃、34.20℃、34.30℃、42.70℃、42.80℃、42.90℃、43.00℃、43.10℃、43.20℃、43.30℃、43.40℃的测试并记录数据； 8.汇总全部数据，给出测试结论。
2 | 使用环境精准度测试 | 操作环境0℃～40℃环境下 1.目标温度35.0℃～42.0℃（95.0℉~107.6℉）内：±0.2℃ （±0.4℉）； 2.其他：±0.3℃（±0.5℉）。 | 水浴式黑体辐射源、高精度数字温度计、温湿度计 | 1.所有设备已校准复测通过 2.将恒温房和恒温恒湿箱设置为温度5～6 °C，设备放置在恒温房内恒温至少2小时以上； 3.将所有额温计从各自的包装中取出，分别编号为1#，2#，3#，…，10#， 4.按水浴黑体温度设定为：34.50℃，用高精度表校验，待其温度稳定不变； 5.将耳温计开机进入生产模式，对准黑体辐射源进行测量，总共需重复进行3次测量，并记录数据； 6.重复5步骤，完成剩余所有额温计的测试； 7.重复3-5步骤完成剩余五个水浴黑体温度35.00℃、37.00℃、39.00℃、41.00℃和42.50℃的测试； 8.重复2-7步骤完成其他16°C、25°C、34°C、40°C四个环境温度条件测试； 9.汇总全部数据，给出测试结论。
3 | 变温环境测试 | 在环境温度变化的情况下，目标温度35.0℃～42.0℃（95.0℉~107.6℉）内：±0.2℃ （±0.4℉）； | 水浴式黑体辐射源、数字温度计、秒表 | 1.设定黑体温度为（37±0.5）℃，在温度稳定后，应读取黑体温度的三个最初读数，计算其平均值作为黑体温度值。 2.红外额温计应置于比实验室实际环境温度高（10±0.5）℃和相对湿度范围为30%～70%的恒温恒湿箱内，放置至少30min后，将红外额温计从恒温恒湿箱内取出。并在取出1min，2min，3min，4min，5min，10min，20min和30min后读取黑体温度。在每次读数之间，应将红外额温计放置在实验室参考条件下的桌上。 3.还应将红外额温计置于比实验室实际温度低（10±0.5）℃的相对湿度范围为30%～70%的恒温恒湿箱内重复进行以上步骤。
4 | 耳套补偿及识别测试 | 合格标准，理论值的±0.2℃ | 水浴式黑体辐射源、数字温度计 | 25℃环温，在同一次开机下的黑体模式；按以下顺序测试； 1、不带耳套，且压下检测杆；先 37水槽℃→37.7℃；再41水槽℃→41.9℃； 2、不带耳套；先37水槽℃→37.0℃；再41水槽℃→41.0℃； 3、不带耳套，且压下检测杆；先37水槽℃→37.7℃；再41水槽℃→41.9℃； “→”代表理论值； 合格标准，理论值的±0.2℃
4 | 电源电压变化测试 | 红外额温计在电源电压变化时对温度的测量是否有影响 | 水浴式黑体辐射源、数字温度计、温湿度计、线性电源、数字万用表； | 1.将环境温度设置为23±3℃，40-70%RH，并记录数据； 2.将所有额温计从各自的包装中取出，并放置在步骤1所描述的环境下静置半小时； 3.取出额温计的电池，打开线性电源，调整为3.0V； 4.观察电池仓部位是否有极性标识，并将线性电源连接到对应的正负极上，并连接数字万用表直流电压档； 5.以0.1V为单位降低供电电压，直至额温计低电压符号显示，观察显示屏显示并记录低电压值； 6.将线性电源的电压升高0.1V； 7.按黑体辐射源的操作说明，将其温度设定为：37.00℃，用数字温度计测量并调整温度，待其温度稳定不变半小时； 8.将额温计开机进入非调整模式，对准黑体辐射源进行测量，等到耳朵标志出现后即可进行下次测量，总共需重复进行5次测量，并记录数据； 9.重复6-8步骤，直到电源电压达到3.0v； 10.将额温计切换到℉，重复5-9步骤，完成测试； 11.重复3-10步骤完成剩余所有额温计的测试； 12.汇总全部数据，给出测试结论。
5 | 储存环境对设备的影响 | 高低温后，精度应仍满足 35.0℃（95.0℉） ±0.2℃/±0.4℉ 37.0℃（98.6℉） ±0.2℃/±0.4℉ 41.0℃（105.8℉） ±0.2℃/±0.4℉ | 恒温恒湿箱 | 1.参照恒温恒湿试验箱的操作手册，将其设置为温度¬20℃，湿度80%， 2.将至少7支额温枪放置在此环境下存储24小时； 3.取出额温枪在常温环境下至少稳定30分钟； 4.开机检查设备功能显示等有无异常，对着37℃、41℃面源黑体进行精准度测试，满足精度要求 5.重复步骤2-4，将温度55℃，湿度80%，完成测试
准确度测试模板表